常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期解剖实验室相关设备采购

项目编号： JSZC-320412-XHJS-G2025-0012

采 购 人：常州西太湖科技产业园管理委员会

采购代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

- 第一章  投标邀请

受常州西太湖科技产业园管理委员会的委托，就南医大常州医疗健康科技园新建工程一期解剖实验室相关设备采购进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载招标文件，并于2025年4月3日09点00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-XHJS-G2025-0012

2.项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期解剖实验室相关设备采购

3.项目预算金额：2100 万元

4.项目最高限价：2010 万元

5.采购需求：本项目为南医大常州医疗健康科技园新建工程一期解剖实验室相关设备采购项目，包括相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

6.合同履行期限：签订合同后，120日历天完成采购安装及调试验收等工作。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： 无

## 三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2025年3月20日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载采购文件。

注：因本项目通过“苏采云”政府采购一体化平台采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”政府采购一体化平台下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2025年4月3日09:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3、领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州西太湖科技产业园管理委员会

地    址：江苏省武进经济开发区绿杨路8号

联系人：周女士

联系方式：0519-88989056

2.采购代理机构信息

名    称：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼

联系方式：0519-89980195

3.项目联系方式

项目联系人：钟工

电      话：0519-89980195

4、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 第二章   投标人须知

## 第一节 投标人须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 ■货物 工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：是 ■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目■适用 不适用。 本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：智能搬运系统（采购清单序号：3 ）。 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | ■不召开 召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在 年 月 日_时_分前送 ，并至_室做好样品送达登记工作，联系人： ，电话： ，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由投标人运回。 （3）样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 ■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 履约保证金 | 履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 履约保证金的提交时间：中标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。 履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格之日起2年后，7个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。 履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。 履约保证金不予退还的情形：如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2025年3月 21日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（ 41314371@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： - 采购人：常州西太湖科技产业园管理委员会 联系电话：0519-88989056 通讯地址：常州市武进区西太湖环湖北路88号雅集园。 （2）代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 联系电话：0519-89980195 通讯地址：武进区华东机电城8号楼10楼 。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达, 江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：代理费以发改价格【2011】534号文标准的65%收取。 缴纳时间：由中标供应商在领取中标通知书前一次性直接支付给代理机构。 |

## 第二节 说明

## 一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”政府采购一体化平台规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”政府采购一体化平台将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”政府采购一体化平台中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”政府采购一体化平台查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”政府采购一体化平台向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”政府采购一体化平台中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人或采购代理机构以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“苏采云”政府采购一体化平台中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”政府采购一体化平台告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”政府采购一体化平台查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”政府采购一体化平台规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”政府采购一体化平台要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”政府采购一体化平台系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”政府采购一体化平台及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”政府采购一体化平台不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购政策：

33.1进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；（例如：类似厨房设备水龙头、光源等产品）

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

33.7政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策

33.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.9.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.9.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.9.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.9.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.9.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

33.9.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 资格承诺声明函 | 资格承诺声明函 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺 | 政府采购供应商信用承诺书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 见《第一章 采购邀请》 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

- 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项，未出现改变采购清单实质性内容等情形； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价和预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四节 评标标准

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 评审要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价 |
| 2 | 主观分 | 27 |  |  |
| 2.1 | 安装调试方案 | 5 | 包括不限于总体概述、安装调试方案：措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分；措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 质量保障方案 | 5 | 投标供应商提供质量保障方案，有明确的质量控制目标和质量保障措施。根据方案的完整性、可靠性、合理性进行综合评分，方案完整、可靠、合理的，得5分；方案较完整、可靠、合理的，得3分；方案不太完整、可靠、合理的，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 售后服务方案 | 5 | 投标供应商提供的售后响应时间、售后服务方案、专业技术人员保障、质保期内外售后服务承诺以及应急处理措施等：方案合理完善，可行性高，内容详实，得5分；方案较合理完善，可行性较高，内容较详实，得3分；方案较不合理，可行性不高，内容简单，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 系统功能演示1 | 3 | 标本库智能搬运系统演示 1、标本入库、精准定位、自动打捞、出库等流程完整的，得1分； 2、电脑端下达指令后，实现智能机械臂自动开盖、自动关盖的全过程，得1分； 3、标本身份码绑定，通过便携式终端采集设备实现标本信息自动入库、标本自动卸载到转运平台、自动出库的完整流程，得1分。 | 投标人需按照要求制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，每个视频时长总计不超过5分钟。 注： 1、需用系统平台或DEMO进行演示，PPT演示不得分。 2、为保证项目的真实性，演示内容须实景拍摄，体现以往中标项目采购方信息（如：单位门头、校徽等信息），并将以往中标项目的业绩合同上传至“招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料”模块，否则不得分。 |
| 2.5 | 系统功能演示2 | 3 | 标本库智能加液循环系统演示 1、系统具有纯净模式与经济模式两种运行模式，并可显示自动加液速度，自动排液速度，标本数量和标本容量的，得1分； 2、具有循环防霉功能，指定一组标本池进行循环，其加液口喷淋标本的保存溶液以标本池上方10cm往下伞状全覆盖的，得1分； 3、预约定时功能，可根据使用情况，预约设置尸池中保存液定期循环和定期喷淋的开启和关闭的时间，保证标本保存的安全稳定性；液位监测预警功能，利用数据分析，将标本池的液位情况进行反馈分析、预警推送，实现对尸池直观的图像及数据管理的，得1分。 |  |
| 2.6 | 系统功能演示3 | 3 | 平衡调整式净化解剖台（自动开盖型净化解剖台）演示 1、演示解剖台在实验室的实景模式下，一键自动开盖、自动关盖功能；解剖台使用模式升降高度≥400mm，搬运模式升降高度≥480mm，摆臂可至垂直位置≥120°，并在演示过程中测量出相应数据的，得1分； 2、解剖台物联感应功能，当标本搬运车运送标本至解剖台交互区域，设备交会后解剖台自动开盖并上升至搬运模式，解剖台与标本推车台面互换演示的，得1分； 3、解剖台的智能云控台对无影智控层流罩的控制功能：控制无影层流罩的普通照明开和关、控制无影层流罩的无影照明的开关和亮度的调节，可以实现0-100%灵活无极调光的，得1分。 |  |
| 2.7 | 系统功能演示4 | 3 | 三维互动解剖教学平台（教师端，含智慧黑板硬件）软件演示 1、可以显示横、矢、冠三个断面及各断层内解剖结构并做好圈画标注，方便查看各解剖结构在断层中的位置和范围，且与三维人体相互关联，点击三维或断层任意结构位置，其他各区域均有同步响应的，得1分； 2、该系统支持PPT内插入数字人教学资源，支持教师备课、授课，支持窗口化、最大化显示，可以与其它数字化教具衔接切换，如PPT等。支持教师课件上传到课件库，供学生预习。插入模型的PPT在播放时，支持以实际大小、半屏、分屏的形式进行播放的，得1分； 3、自动加载对应病例部位的数字人解剖结构模型，也可通过目录加载数字人相应部位解剖结构模型。对照功能提供同步、结构一键对应功能进行联动处理。同时，提供影像病例病灶显示功能着重显示病灶，数字人场景提供视频、书签、逐层剥离等功能，可多资源学习观察数字人空间解剖结构的，得1分。 |  |
| 3 | 客观分 | 43 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 8 | 1、提供自2022年1月1日起，承担过尸库同类供货业绩（合同中内容须包含标本库智能搬运系统和标本库智能加液循环系统产品），有一个得2分，限评2份业绩，本项最高得4分。 2、提供自2022年1月1日起，承担过解剖实验室同类供货业绩【合同中内容须包含平衡调整式净化解剖台（自动开盖型净化解剖台）和无影智控层流罩产品】，有一个得2分，限评2份业绩，本项最高得4分。 | 1、投标人提供业绩的中标通知书、合同。（如合同中无法体现相关内容的，须另提供原采购单位出具的相关证明材料加盖原采购单位公章）。 2、时间以签订合同时间为准。 3、尸库同类供货业绩和解剖实验室同类供货业绩如在同一合同中，可同时得分。 |
| 3.2 | 认证体系 | 3 | 投标人或生产厂家具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份证书得1分。最高得3分。 | 1、提供认证证书。 2、国家认监委网站查询的最新状态需为“有效”的截图。 |
| 3.3 | 技术要求 | 32 | 根据采购清单，供应商需在技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得32分。 打“▲”的每项负偏离扣1.6分；其它一般技术参数每项负偏离扣1分，扣完为止。 | 1、“▲”提供投标人或生产厂家的相关证明材料，具体证明材料要求见采购清单。其余满足采购清单要求，在技术要求响应及偏离表中做出响应，否则视为不满足。 2.如投标人为经销商则须提供所投产品生产厂家的授权证明。 3. 检测报告上的名称与采购要求的名称不同的，但内容实质相同的视作等同。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 1、注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 2、中标人与采购人签订合同前提供检测报告原件由采购人核查。

- 第五章   采购需求

一、项目概况

1、项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期解剖实验室相关设备采购

2、招标范围及主要工作内容：本项目为南医大常州医疗健康科技园新建工程一期解剖实验室相关设备采购项目，包括相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容；

3、合同履行期限：签订合同后，120日历天完成采购安装及调试验收等工作。

二、采购清单及技术参数：

| 序号 | 产品名称 | 设备照片（参考） | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢卧式尸池 |  | 1.304不锈钢，厚度≥1.5mm，尸池净深1500mm（±30mm），地下深度1300mm（±30mm），地上深度200mm（±30mm）。 2.单池净尺寸为L2000*W2000*H1500mm（±30mm），尸池组需配置自动加液模块，与尸库信息化管理系统配套实现自动加液功能。 3.尸池上口采用Φ25不锈钢圆管封边以保证尸体标本在存取过程中不会损坏。 4.尸池外边框包边，材料为304不锈钢，承重式设计，确保操作时不发生形变，内置对流式环形排风系统，可与空气净化进行联动控制。配置排水系统，确保尸池清理时内部无积水。采用与母材料相同的焊接材料。无缝焊接后均需打磨，拉丝处理，边框对角误差不超过1.5mm。内面与现有混凝土强力胶粘合，四周做防水处理。 5.尸池安装液位控制模块监控尸池内部液体情况，并通过核心监控系统实时显示。 6.所有不锈钢板的相拼焊接均需采用加强叠满焊接，存水部分不得打磨，底部及侧面焊接须采用双面加强焊接，焊接缝需做防锈处理。 7.需要预留独立的排水系统，可以和污水处理系统相连，配置过滤模块，防止残渣损坏设备。 8.尸池盖板，长度2000mm（±30mm），每组池子不少于5个盖板；盖板采用厚度≥1.2mm的304不锈钢材质，带可折叠翻盖把手。 | 个 | 2 |
| 2 | 不锈钢立式尸池 |  | 1.304不锈钢，厚度≥1.5mm，立式尸池净深2000mm（±30mm），地下深度1800mm（±30mm），地上深度200mm（±30mm）。 2.立式尸池单组内智慧联动，底部相通。单池净尺寸为L600*W600*H2000mm（±30mm），内部分隔板圆弧形设计，根据使用需求情况进行尸池分组，尸池组需配置自动加液模块，与尸库信息化管理系统配套实现自动加液功能。 3.不锈钢隔断竖向和横向的主龙骨采用F25×50×1.2mm不锈钢管，副龙骨采用F25×38×1.2mm不锈钢管，隔断下沿口部分采用F25×38×1.2mm不锈钢管。 4.尸池内部上沿具备标本定位装置，可匹配标本库智能搬运系统，实现辅助定位和智能抓取。 5.尸池外边框包边，材料为304不锈钢，承重式设计，确保操作时不发生形变，内置对流式环形排风系统，可与空气净化进行联动控制。配置排水系统，确保尸池清理时内部无积水。采用与母材料相同的焊接材料。无缝焊接后均需打磨，拉丝处理，边框对角误差不超过1.5mm。内面与现有混凝土强力胶粘合，四周做防水处理。 6.尸池安装液位控制模块监控尸池内部液体情况，并通过核心监控系统实时显示。 7.所有不锈钢板的相拼焊接均需采用加强叠满焊接，存水部分不得打磨，底部及侧面焊接须采用双面加强焊接，并经焊接缝防锈处理。 8.需要预留独立的排水系统，可以和污水处理系统无缝连接，配置过滤模块，防止残渣损坏设备。 9.立式尸池盖板，规格600*600mm；盖板采用厚度≥1.2mm的304不锈钢材质，带可折叠翻盖把手。 | 个 | 60 |
| 3 | 智能搬运系统【核心产品】 |  | 1.智能搬运系统通过微电脑精准计算以及自动化互联协作，实现了标本库的自动搬运功能，在独立的单具标本存储的立式标本池可实现标本的精准入库和精准出库。 2.标本入库、精准定位、自动打捞、出库等全流程由设备自动化完成。 3.智能搬运系统遥控行车模块： ▲3.1遥控行车至少由环形起重吊绳、智能旋转开合机械爪、多级伸缩缸和钢丝绳、多功能磁吸圆盘、荷卷扬机、激光矩阵雷达、陀螺仪、伺服电机、步进电机等组成。行车智能起重模块，对尸库起始点位置、立式尸池位置、尸池标本位置、推车位置进行精准定位，定位精度≤1mm。 提供国家认可的检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 3.2智能搬运系统软件管理模块应至少具有PC控制端和无线遥控控制，两种控制权限可以分别独立操控。应实现三轴联动，精准定位，定位精度≤1mm。 ▲4.设备空载运行速度≥8m/min，负载运行速度≥8m/min，机械臂上升/下降速度≥8m/min，夹爪闭合速度≥18°/S。 提供国家认可的检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 ▲5.具有标本识别和其他障碍物识别功能，在路径范围3米内出现障碍物，系统警示向平台发送障碍提醒并减速，在路径范围1.5米内出现障碍物，自动停止，当障碍物离开路径范围，设备经确认后再次启动。 提供国家认可的检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 6.接触感应式转运平台：协助大体标本运输至标本运送装置，内置集水盘，有接触性感应系统，确保大体标本投放的精准度。 7.系统预警功能，通讯故障、有障碍物、转运平台接触不佳等情况，系统自动报警，通过声音、警示灯闪烁、PC/APP发送信息等方式预警。 8.充分考虑系统稳定性，采取了全自动和手动系统（一备一用）的双模式设计，断电下，可调用手动抓取方案，确保正常运行。 9.系统配备专用标本固定夹具，不锈钢材质，耐腐。 10.根据尸库情况，自定义尸库起始点位置、尸池布局、标本编码、接触感应式转运平台位置和标本运送装置位置。 ▲11.设备安全性：自动开盖的机械臂前端设置自动吸力装置，可以自动吸取立式尸池盖板，吸取重量≥30kg，吸取后旋转幅度≤3°，稳定安全性能高；电气安全性性能，在动力电路导线和保护联结电路间施加500Vd.c时测得的绝缘电阻≥1MΩ。 提供国家认可的检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 12.行车轨道采用≥18#工字钢材料，腰高≥180mm,腰宽≥94mm，腰厚≥6.5mm，双梁运行跑车主体型材采用U型钢，起重负载≥500kg。 | 套 | 1 |
| 4 | 标本库智能加液循环系统 |  | 1.尸池液位智能管理系统具有自动配比、自动加液、自动排液、自动液位恒定、自动循环及清洁等功能，实现对标本池进行自动加液和循环等的综合化管理平台。 ▲2.自动配比功能：设备具有自动配比功能，可根据设定的浓度值自动完成溶液配比，溶液配比速度：≥1800L/h，制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差≤5%。 提供国家认可的检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 ▲3.自动加液和自动排液功能：自动加液速度，纯净模式下加液流量≥300L/min，经济模式下加液流量≥250L/min；自动排液速度，纯净模式下排液流量≥600L/min，经济模式下排液流量≥250L/min。 提供国家认可的检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 ▲4.液位恒定功能：液位量程200-1800mm，精确度：10mm，液位偏差值：±10mm，外壳防护：不低于IP67，标本入库时，设备自动计算排液到入库液位值，可数字显示池内液位高度。 提供国家认可的检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 5.循环功能：具有三种循环模式，可实现组内循环模式、喷淋循环模式和循环滤渣三种循环模式。在循环模式协同作用下应具有防霉功能。 ▲6.标本池自动加液循环系统在循环滤渣模式下，过滤精度≤250微米。 提供国家认可的检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 | 套 | 1 |
| 5 | 标本库智能信息采集和管理系统 |  | 1.系统需具有遗体档案、遗体接收、入库、出库、解剖/示教、火化一直到骨灰管理的一系列工作的数据化管理功能，实现对医学院校大体标本的数据化有效管理，实现数据全程追溯。 2.信息采集功能：需具有姓名，性别，年龄，身高、体重、疾病史等主要内容。 3.标本库大数据分析功能：可根据遗体入库，出库，火化等状态进行筛选统计，可根据解剖日期进行筛选，查询对应状态和时间的标本数据。 4.精准查询功能：输入关键字或者登记日期，捐赠来源等搜索条件，一键查询标本基础信息以及所在位置。 5.消息推送功能：尸池中标本的出库，入库，换库等变动信息，可实时接收到消息推送。 6.通过便携式终端采集和显示设备实现快速录入，每个标本都有一个唯一身份码，通过标本上的身份码绑定标本数据，绑定完成后，通过终端识别标本的身份码后可在终端进行信息填写入库；便携式终端采集和显示设备具有身份码查询功能，可查询标本信息以及所在标本池。 7.自动感应统计功能：当标本提取到感应区域中，自动完成标本出库，使用预设出库地点快捷选择，同时数据反馈到系统中，减少复杂的输入数据的过程。 8.多功能便捷式采集移动终端硬件配置不低于：8核2.0GHz高性能处理器+移动操作系统，搭载模组加圆极化天线，支持快速标签识读，识读距离可近可远；4G/5G全网通通讯，满足系统数据传输要求，不受环境限制。 9.固定式读写器+9dBi纯天线：支持最大功率33dBm+-82dBm高灵敏度（读写器功率33dbm,天线-82dbm）。 | 套 | 1 |
| 6 | 仿生智能灌注机 |  | 1.规格：800*615*1160mm（±10mm）。 2.电源：DC24V/5A，采用直流电源；功耗≥100W。 3.灌注药品溶液箱容量：设有2组储液罐，每个≥25L，能独立使用，液体水位以实际重量显示，总溶液≥50L；可同时灌注两具标本。 ▲4.设备应配置独立的两路注射系统，注射系统应由触控显示屏、压力变送器、微型涡轮霍尔流量计、微型真空泵组成。注射压力0-40kpa可调，误差≤0.5kpa，压力值可手动设置编辑。 提供国家认可的检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 ▲5.通过操作面板，执行机构应能实现就地设定和调整参数：设定压力、设定用量。控制面板可显示：实际压力、已注射用量、前次用量、加液启动/关闭、注射1、注射2、液位设定范围（0~100%）。灌注机根据所设液位自动加液，应具有溢流保护功能，同时具有一键排液功能。 提供国家认可的检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 ▲6.不锈钢尸体灌注处理系统的灌注流量：≥500ml/min；灌注精确度：±2%；灌注压力：通过压缩气体加压，模拟地面至2米高的水柱在在正常大气压强下进行灌注，经测定，注射高度设定值为1米时，压力值为11kpa-13kpa；注射高度设定值为2米时，压力值为35kpa-37kpa；可以实时监控灌注过程。 提供国家认可的检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 7.AI语音智控系统：语音控制加液、排液、注射A组、注射B组的启动和关闭，并有语音进行反馈。 8.注射分为A、B两组，具有注射、加液、排液功能，并能实时液位显示。当选定注射A组时，可以设置和显示注射A组设定压力、注射A组实际压力、注射A组设定用量、注射A组已注用量、注射A组前次用量，并具有报警功能。 9.具有自诊断功能：运行过程中的异常情况、软件和硬件故障等，执行机构应能进行诊断和处置：灌注堵塞、灌注泄漏、灌注药剂不足、加药溶剂不足等情况时，设备蜂鸣报警。 10.电气安全性：在动力电路导线和金属外壳间施加500Vd.c时测得的绝缘电阻≥1MΩ。 | 台 | 1 |
| 7 | 灌注操作台 |  | 1.规格：2500*800*750mm（±20mm）。 2.材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm。 3.操作台的台面内圆弧形连接，便于清洗。 4.灌注台面可以整体取下。 5.水池内设有尸体毛发隔离器，防止毛发进入排水管道。 6.有移动喷淋水枪，水压可调节，喷淋范围可覆盖整个灌注操作台。 7.排风设计，灌注台面开孔抽风（需跟外抽风机连接），设计风量≥1500m³/h。 8.排水及清洗装置：操作台四边大弧形圆角边框，大口径落水管。 | 个 | 1 |
| 8 | 解剖专用净化塔 |  | 1.规格：长310mm*宽260mm*高750mm（±30mm）。 2.内置4组离子装置，离子管长度不小于530mm，高效去除尸库高浓度甲醛、TVOC等有害化学气体。 3.具备≥2组不锈钢过滤模块，含不锈钢过滤器。两组高效自运行风机，180度环形出风。 4.具有≥5组共计685个离子气流粒。 5.外壳采用不锈钢材质，内置电气模块并可通过电气集成中心监控设备运行，一键式控制；设备含故障显示、校正显示和维修显示，有报警复位按钮功能。 6.净化塔具有对自然菌的灭杀功能，启动消毒120.0min,室内空气中的自然菌消亡率>90%。 7.净化塔对冠状病毒具有消杀作用，作用2h，对载体上HCOV-229E的灭活对数值均>4.00。 | 套 | 6 |
| 9 | 定制冷库 |  | 1.冷库建设容量：L8800*W5900*H2800mm；温度零下20到4℃可调。 2.整机采用风冷系统一备一用，压缩机不小于10匹，具有远程报警，远程控温，自动切换功能。 3.冷库平开门，可内外开启。 4.采用冷库专用保温板，保温板厚度不小于10公分，底板采用不小于2毫米压花铝板。 5.内部按需定制不锈钢尸体储存架，货架设置不锈钢轨道及托盘方便存取。 6.门口设置自动感应风幕机，保证污染空气不外泄； 7.包含保温板安装、制冷风管、压缩机、电气布管布线等冷库建设所需的安装和调试； 8.预留冷媒管井以及外机平台，做好墙体隔断。 | 套 | 1 |
| 10 | 污水处理设备 |  | 1.污水处理范围至少包含标本库区域、标本制作间、解剖实验室等区域产生的福尔马林污水，污水年处理量≥20吨。 2.要求经设备处理后的福尔马林废液甲醛<5 mg/L。 3.设备电源：380V/50HZ；设备整机装机功率：≤40KW。 4.设备具有中央处理单元系统、废液污水智能调配系统和动态监视系统。其中中央处理单元模块包括净水分解功能模块、温控功能模块、中和反应功能模块、臭氧反应功能模块、呼吸功能模块、微方导流净化功能模块、泥水脱离功能模块。 5.通过中央处理单元对废水进行净化处理，具有监测废液的反应流程并数据反馈。 6.净水分解模块，对甲醛废液等有害物质快速分解。 7.臭氧反应模块，对污水中的微生物及细菌进行有效的消杀，从而进一步达到净化水质的目的。 ▲8.具有自动加药模块和泥水脱离模块。污水处理内置自动加药模块，配置钢结构楼梯操作平台，操作平台操作人员可站立行走。自动脱泥压滤模块，压滤模块采用暗流式设计，下方配置可移动不锈钢污泥存放料仓。 （提供符合要求的实物拍摄照片加盖投标单位公章） 9.自动处理：针对学校寒暑假情况，特意加入自动启停功能，不仅能自动定期启动处理逐渐增加的污水、且处理后能自动停机。 10.废液智能调控本地端，主界面显示学校定制污水设备，监控显示当前运行的设备状态，并且可通过状态监控界面观看各个环节的设备运行情况，显示实时反映的运行数据。 11.智能调配系统：具有多模式处理功能，可根据日常教学使用环境中福尔马林废液产生量，自主选择处理模式。本地端和远程端可以实现同步控制，且从任意控制端可对系统设置参数进行更改。 12.动态监视系统：主界面监控三维动画动态显示当前运行的设备状态；实时监控栏中能详细地显示水循环泵、加热、进水泵、水浴搅拌、电动阀、加药装置等设备的运行状态；并且显示实时出水浴温度、PH值、比例阀开度、池体液位的数据；具有数据监控、报警记录、操作记录功能。 13. APP控制功能，具有基本信息、数据监控、报警记录、历史记录四大模块；APP的报警记录中可以体现当前报警和历史报警，历史报警记录栏中会保存以往一个月的时间内设备出现的各种情况。 | 套 | 1 |
| 11 | 平衡调整式净化解剖台（自动开盖型净化解剖台） |  | 1.解剖台尺寸：≥2350*800*850mm；工作电压：AC220V/50Hz 。 2.有效容积:≥400L ；承载重量：≥150kg；平台升降有效行程：≥480mm。 ▲3.解剖台具有自动开闭盖功能，可实现一键式自动开启和关闭。盖板主材一体化成型，≤1mm厚度*35mm宽度。解剖台盖板自动开启到开启完毕时间小于30s，盖板启闭过程中电机及传动系统运行平稳、灵活、无卡滞现象。 提供国家认可的检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 ▲4.解剖台盖板性能要求：盖板的维氏硬度应不小于80HV0.2；屈服强度应不小于180MPa；中性盐雾24H耐腐蚀试验，表面应无锈蚀现象；盖板应能承受脉冲持续时间6ms，峰值加速度900m/s2，垂直方向冲击次数为3的冲击试验，盖板应无断裂。 提供国家认可的检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 ▲5.解剖台特设组合控制键，使用模式和搬运模式两种模式抬高解剖台操作台面，使用模式升降高度≥400mm，搬运模式升降高度≥480mm，摆臂垂直方向最大夹角≥120°。解剖台操作台面从最低处至操作高度（行程400mm）的时间小于60s，搬运模式下解剖台操作台面可与标本推车台面、尸体冷藏柜台面互换。 提供国家认可的检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 6.升降方式： 6.1解剖台升降采用蜗轮蜗杆摆臂传动形式，传动装置必须采用隐藏式安装，箱体内无链条、螺柱等结构卡标本组织，升降平稳性高，故障率极低。不接受内箱体螺柱升降、内箱体钢丝升降，内箱体链条升降等其他传动方式。 6.2操作台面可以在任意位置升降和固定，通过双排轮减速系统平稳带动四组升降模块，采用两组不锈钢单环摆臂，承托操作台面平稳升降。 7.净化功能：解剖台三排风设计，可直接对接解剖实验室通风净化系统使用；解剖台具有三排风功能，实现解剖台区域负压，抑制解剖台内甲醛散发对实验室内空气的二次污染。解剖台具有净化防霉功能，采用气流慢循环匀风系统，对解剖台内的标本进行24小时防霉净化处理，采用高频电离防霉技术，防止标本长霉，净化效率达到90%以上。 8.解剖台箱体部分采用厚度≥1.2mm的304不锈钢材质，箱体底部采用加强支撑设计，放满尸体保存液后，箱体不发生变形。箱体内置可升降解剖操作平台，操作台板采用厚度≥1.2mm的304不锈钢材质，其中Cr≥18，Ni≥8。解剖台自带气液分流通道，避免冲洗过程中液体流入风道影响设备正常使用。 ▲9.解剖台控制： 9.1解剖台的升降和盖板启闭在解剖台上有多种控制方式，本地端具有电动控制和手动控制，在远程端具有实验室智慧物联端控制和移动端控制。 9.2解剖台应配置智能云控台，可控制盖板启闭、解剖台升降、防霉功能启闭等，还可控制无影智控层流罩，控制普通照明的开关，无极调节无影照明的亮度。智能云控台还具备解剖台设备锁启闭功能。 9.3智能云控台内置物联感应装置，当标本搬运车运送标本至解剖台交互区域，设备交会后解剖台可自动开盖、操作台面上升至搬运模式高度。 解剖台控制提供国家认可的检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 | 台 | 39 |
| 12 | 三维互动解剖教学平台（教师端，含智慧黑板硬件） |  | 1.硬件参数 1.1教师端规格≥86 英寸UHD超高清LED显示屏，显示比例16:9；物理分辨率：≥3840×2160；屏体亮度≥400cd/㎡；对比度≥4000：1。 1.2采用红外触控技术；在Android及Windows系统下均支持≥20点触控；触控有效识别高度≤1.8mm。 1.3整机嵌入式系统版本≥Android 13，内存≥3GB，存储空间≥32GB。 1.4整机采用左右双侧边菜单虚拟按键设计，开机即显，通过侧边菜单可实现一键主页、全通道放大、一键绿板、信源切换、批注、工具箱、音量调节、中控菜单调取，二维码分享等功能。 1.5整机具备≥8个带功能标识的前置物理按键，功能包含电源、信源、返回、护眼、设置、音量+、音量-、还原；其中信源按键支持自定义，可方便自定义为：锁屏、录屏、自检、调用展台等多项功能。 1.6具备书写板功能，提供超过 25 种纯色背景，超过 15 种学科背景选择，且支持背景自定义；书写笔包含软笔、硬笔可选，笔支持线性笔迹粗细调节，任意选择书写笔颜色，方便老师教学使用。 1.7嵌入式系统（非OPS）展台功能：支持拍照功能，拍摄画面可选择30%、50%、80%、100%；可对拍摄的画面进行批注；支持向左/右旋转角度；可选择自动或全屏显示屏幕画面大小，也可通过缩放屏幕方式调节屏幕画面大小；支持拍摄画面浏览功能，可将拍摄的图片插入安卓书写板中并对其进行二次编辑；也可插入本地图片；支持二分屏、四分屏展示。 1.8嵌入式系统（非OPS）文件应用：可实现文件自动分类：可对本地文件或U 盘读取文件进行文档分类、笔记分类、图片分类、音频分类，并可对文件进行搜索、复制、剪切、重命名、删除。 1.9内置电脑：不低于Intel 酷睿系列 i5十一代或以上 CPU ；内存 8GB DDR4 笔记本内存或以上配置；硬盘： 256GB 或以上 SSD 固态硬盘；采用抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔，无需工具即可快速拆卸；接口要求：≥ 1 路 HDMI，≥ 6路USB（USB3.0 不少于 3 路），≥ 1 路 RJ45。 2.教师端软件功能要求： 2.1该产品内容模块包括基础模块：系统解剖模块、3D标本、课程中心、练习、视频微课模块，局部解剖学，满足教学需求。 2.2该产品必须包含学校课程中心模块，支持教师分享学习。 2.3系统具备一定的兼容性，不与其他软件发生冲突。 2.4系统支持窗口化、最大化显示，可以与其它数字化教具衔接切换，如PPT等。 2.5采用无器质性病变和无缺失的中国人体连续断层真实数据重建三维人体，为无节段性数据缺失的断层数据。确保原始数据人阑尾正常、牙齿正常、睾丸正常。 2.6数字人横断面间距：头部和颈部为≤0.5mm，其中颅底部必须≤0.1mm，其他部位为≤1.0mm，断层总数据必须＞2100层。具有横断面、冠状面、矢状面真实人体断层图像，能够任意放大与缩小，分辨率≤0.18mm×0.18mm/像素。 2.7可以显示横、矢、冠三个断面及各断层内解剖结构并做好圈画标注，方便查看各解剖结构在断层中的位置和范围，且与三维人体相互关联，点击三维或断层任意结构位置，其他各区域均有同步响应。 2.8必须结合真实医学数据精确的重建人体，包含至少6000个以上不可再分的解剖结构。每个解剖结构都必须加注文字说明及关键结构标注，并带有英文名称及英文发音，以满足英语教学的需求。 2.9系统支持切换三维场景的背景颜色，以清晰观察不同结构。 2.10自定义教学预置位磁贴：系统支持自定义教学预置位，可通过编辑软件内置解剖结构或者自由组合结构 ，预置位还可以自定义标注教学互动提问点，链接讲解视频。 2.11系统支持多种操作模式，如鼠标、键盘与触屏操控的方式，可点击查看结构并立即高亮、显示注释，可放大、缩小、拖动、一键观察解剖三维结构正面观、后面观、侧面观、上面观、下面观以及360度任意角度观察结构。 2.12层级目录可显示指示结构的名称及在人体结构分类中所属的层级关系，有关联的标注，显示其关联的标注标记点。 2.13系统化目录结构是从医学角度，对人体的所有已知的组织器官进行科学分类，形成的一个完整的目录体系。目录结构是整个数字化教具的索引。 2.14可以通过层级目录、系统化目录浏览所有的结构，也可以自由选择性的立即添加、删除某一个系统的组织结构或者精确地选择某些组织结构。 2.15支持中文拼音首字母、英文检索添加、选择指定人体结构，并进一步操作观察。 2.16模拟解剖动手模式：可显示当前选中的器官，支持多个选择或直接框选,隐藏掉其它未选中的人体器官，突出查看重点结构。也可以删除当前选中的结构，查看毗邻结构位置关系，也可全部清除所有结构。同时可以在当前结构下随意移动结构，查看相关结构信息，并且可以一键恢复初始结构或上一步操作。 2.17模拟解剖自动模式：一键操作可以将数字化人体结构模型以场景中心向四周进行拆分扩散，自动解剖拆分，仔细观察解剖结构毗邻关系。在分离状态下还能将讲解的单一或多个结构单独取出或者隐藏，进一步讲解观察，也可以全部清除所有结构。最后可一键恢复初始状态。 2.18染色模式：将当前场景中显示的模型进行随机染色。通过多次点击染色按键，可以显示多种染色方案，方便观察结构边界、快速区分解剖结构及丰富教学互动方式。 2.19透明模式：可以将当前立体解剖结构的体表投影反映出来，并且进一步调节清晰度，反映结构轮廓。 2.20教学素材的保存：支持将新建数字化教具、数字化教具的快速定位观察、数字化教具-查找结构、模拟解剖动手模式、模拟解剖自动模式、数字化教具-染色模式、数字化教具-体表解剖模式中的结构、观察视角、体表投影、染色结构，通过内置画笔功能以图片的方式保留下来，便于老师制作课件时使用。 2.21知识点拓展：可以通过数字化教学目录中设置好的解剖结构，将已关联的切片、视频与真实标本结构进行同屏对照教学、学习。如局部解剖学右侧面观解剖结构关联了骨骼肌横切、骨骼肌横纹、骨骼肌纵切片，喉癌病例，面神经真实标本相互关联。 3.课件工具 3.1该系统支持PPT内插入数字人教学资源，支持教师备课、授课。 3.2支持教师课件上传到课件库，供学生预习。 3.3插入模型的PPT在播放时，支持以实际大小、半屏、分屏的形式进行播放。 4.教学功能 4.1该系统提供教学功能,根据用户角色不同分为我的教学和我的学习。 4.2该系统教学功能提供教师自建课程的功能，供加入该课程的学生学习。 4.3该系统提供班级管理的功能，可对班内的成员进行增删改查，并可对班内成员发放作业，上课等功能。 4.4该系统提供课中智慧教学功能，可将教师授课内容同步至学生端，并可进行互动答题、签到等课中互动功能。 4.5该系统为教师提供资源库功能以方便教师备课和上课，包括课件、习题等资源库供教师对资源库进行自主上传和维护。 4.6该系统提供学情统计功能以便教师进行过程化考核。 5.系统解剖模块 5.1系统内包括一套男性完整数据和女性盆部相关结构和皮肤数据。 系统内根据教学大纲，预置磁贴。系统中磁贴数量：运动系统---140+；消化系统---15+；呼吸系统---30+；生殖系统---20+；泌尿系统---20+；腹膜---9+；脉管系统---80+；视器---15+；前庭蜗器---15+；中枢神经---70+；周围神经---50+；内分泌系统---8+。 5.2系统内各解剖结构关联相关的知识内容，便于系统学习结构相关知识。包括组织学切片、视频、运动解剖动作、骨性标志、形态分部、肌肉起止点、差异化、结构注释及结构的英文及英文发音。其中，组织学切片不少于290个，视频不少于65个，运动解剖动作不少于15个，骨性标志不少于930个。形态分部不少于420个，变异词条不少于450个，肌肉起止点不少于1650个，结构注释不少于2400个，英文发音不少于4000个。 5.3系统提供将当前场景的模型嵌入到PPT中的功能。 5.4系统具备2D画笔、3D画笔、截图、录屏、背景设置、操作盘等功能以方便教师授课。 5.5生理心脏解剖：可360度全方位观察生理性心脏跳动过程，可显示动脉、静脉血液流动过程，并且可以分离各心室、心房等结构，在跳动状态下观察瓣膜、乳头肌、腱索等结构的动态过程。 6.3D标本模块 6.1 3D标本模块根据学科进行分类，分别提供系统解剖学标本和局部解剖学标本两个学科模块的标本。其中，局部解剖学中，头部标本不少于28个，颈部标本不少于20个，胸部标本不少于16个，腹部标本不少于30个，盆部和会阴不少于15个，脊柱区不少于8个，上肢不少于20个，下肢不少于25个；系统解剖学中，运动系统不少于140个，消化系统不少于35个，呼吸系统不少于20个，泌尿系统不少于10个，生殖系统不少于15个，心血管系统不少于50个，淋巴系统不少于6个，感觉器不少于6个，神经系统不少于67个，内分泌系统不少于5个。 6.2模块内所有解剖结构均采用区域标注和关联视频，不能是通过单线条简单指示，以方便观察该结构在标本上的位置以及轮廓边界。 6.3教学重点收藏：具有权限的用户可以对磁贴进行收藏。点击磁贴我的收藏中，进行查看，点击对应标本跳转到相应场景，也可自动旋转观察。 7.视频微课模块 内容涵盖正常人体解剖学数字化教学视频数量150个。系统解剖学九大系统微课数量68个，内容包括：大脑皮质的功能定位、躯干和四肢意识性本体感觉和精细触觉传导通路、躯干和四肢非意识性本体感觉传导通路等。 局部解剖学微课数量34个，与局部解剖学教材设定局部解剖部位对应，内容包括：探查腹膜与腹膜腔、椎管、足底等。 断层解剖学微课数量39个，需将断层与CT/MR影像对照讲解以方便学生学习，内容包括：男性盆部和会阴的断层影像解剖、女性盆部和会阴的断层影像解剖、颅脑横断层影像解剖、纵隔的断层影像解剖等。 护理解剖学相关操作视频数量9个，内容包括：臀肌注射、股动脉采血术、胃管插管术、不保留灌肠术等。 8.练习模块 8.1该系统练习模块提供练习和测验两种模式，并提供收藏和错题功能。 8.2该系统按照教学章节配有相应练习题，练习题包含理论练习和标本练习，以达到标本测验目的。练习题数量不少于4000道，且提供中英文两种语言。 9.局部解剖学模块 9.1系统中磁贴数量：头部---16+；颈部---16+；胸部---16+；腹部：28+；盆部与会阴---20+；脊柱区：12+；上肢---50+；下肢---45+。 9.2系统内局部解剖学内容需按照局部解剖学教材设定，可按层次逐层剥离,并标识解剖切口，且保持浅筋膜、深筋膜完整，方便学生了解各部位层次和毗邻关系。 9.3系统内局部解剖学内容的磁贴提供解剖切口信息不少于20个，境界和分区不少于200个，关联病例个数不少于30个，英文发音不少于2000个。 10.断层解剖学模块 ▲10.1断层解剖模块内容需包含真实人体断层、CT/MR影像以及三维结构三个部分，并做好结构标注，且三部分能够相互对应，方便学生由三维解剖结构过渡到断层解剖，再由断层解剖过渡到CT/MR影像，为以后临床影像诊断打好基础。CT/MR影像数量不少于1700张。系统中磁贴数量：头部6；颈部4；胸部10+；腹部10+；盆部与会阴6+；脊柱区6+；上肢10+；下肢10+。（需提供满足参数要求的功能界面截图加盖投标单位公章） 10.2断层相关三维结构可根据结构目录快速选择，方便结构的快速查看。 10.3断层解剖学模块的图像标注点不少于550个。 11.临床病例模块 11.1系统内包含真实案例数量不少于200个。 其中各目录数量不少于：神经系统9个，如脑囊虫病；五官9个，如腮腺混合瘤及粘液表皮样瘤；胸部21个，如肺癌周围型；腹部33个，如胆总管囊肿；骨肌22个，如肩关节脱位；盆腔4个，如膀胱癌。 11.2各真实临床案例需包含病例描述：临床表现、影像表现、影像诊断等信息，便于老师、学生了解该病例相关情况。 11.3各真实临床案例各案例均配备对应的临床影像关键图像，临床病例模块内置关键图像不少于540张。 11.4各真实临床案例均配备根据真实临床影像重建的三维结构，并标注病灶位置，方便老师、学生直观了解病灶所在区域以及病灶大小。 11.5数字人对比:病例模型与对应部位数字人解剖结构模型对照显示功能。个体化影像重建模型同数字人解剖结构模型对比及联动，方便对比观察正常、异常人体组织器官；数字人解剖结构模型为查看病灶及周围结构提供参考 11.6模拟解剖层次模式：可以显示当前结构目录层级结构树，可以按层次目录层级逐层添加或者隐藏结构。可以仔细观察解剖结构毗邻关系。在此状态下还能将讲解的单一或多个结构单独取出或者隐藏，进一步讲解观察，也可以全部清除所有结构。最后可一键恢复初始状态。 | 套 | 5 |
| 13 | 解剖教学无影灯 |  | 1.解剖学实验教学定制双臂无影灯，灯头技术指标： 1.1 照度（Lx） 距1m处： 60000-160000Lx。 1.2 色温（K）可调： 3500-5000K。 1.3 光斑直径（mm）： 100-300。 1.4 光束深度（mm）： 700-1200。 1.5 深腔无影率： ≥90%。 1.6 亮度档级调光： 无极调光。 1.7 温升°C（工作区域）： ＜1℃。 1.8 术者头部温升°C： ＜1℃。 1.9 显色指数（Ra）： ≥96。 1.10 总辐照度 ：≤600w/ ㎡。 1.11 灯头直径（mm）： 500。 1.12 灯珠功率（3.2V·W）： 1W。 1.13 灯珠平均寿命（h）： 50000。 1.14 灯体旋转： 180°。 1.15 电源电压（AC）： ～220V/50Hz。 1.16 输入功率（W）： 300。 2.采用的LED光源与透镜作为手术照明，真正冷光源；照明区域无温升，手术创面不易干燥，减少感染概率，有利于创面的愈合。 3.操作者可根据自身对亮度的适应性和不同手术而随意调节照度与色温。 4.LED无影灯采用开关电源控制，使工作电压永远处于稳定状态；为纯直流供电，无频闪，亦不会对工作区域的其他设备产生谐波干扰。 5.三维光学系统设计使光束深度达1米以上，手动调焦就可用于各类大型、深部手术的照明；360°均匀照射在人体组织上，无虚影产生，清晰度高。 6.LED具有较高的发光效率，耐冲击，不易破碎、无汞污染，且其发出的光不含红外和紫外成分的辐射污染。 7.可卸式手柄外套，可在135°C高温下消毒。 8.六关节设计无飘移，流线型设计的灯头更符合现代净化层流手术室的设计要求。 9.无影灯两个臂，其中一个臂上安装无影灯，预留一臂摄像头安装位。 | 套 | 15 |
| 14 | 解剖教学无影灯（单臂） |  | 1.解剖学实验教学定制单臂无影灯，灯头技术指标： 1.1 照度（Lx） 距1m处： 60000-160000Lx。 1.2 色温（K）可调： 3500-5000K。 1.3 光斑直径（mm）： 100-300。 1.4 光束深度（mm）： 700-1200。 1.5 深腔无影率： ≥90%。 1.6 亮度档级调光： 无极调光。 1.7 温升°C（工作区域）： ＜1℃。 1.8 术者头部温升°C： ＜1℃。 1.9 显色指数（Ra）： ≥96。 1.10 总辐照度 ：≤600w/ ㎡。 1.11 灯头直径（mm）： 500。 1.12 灯珠功率（3.2V·W）： 1W。 1.13 灯珠平均寿命（h）： 50000。 1.14 灯体旋转： 180°。 1.15 电源电压（AC）： ～220V/50Hz。 1.16 输入功率（W）： 300。 2.采用的LED光源与透镜作为手术照明，真正冷光源；照明区域无温升，手术创面不易干燥，减少感染概率，有利于创面的愈合。 3.操作者可根据自身对亮度的适应性和不同手术而随意调节照度与色温。 4.LED无影灯采用开关电源控制，使工作电压永远处于稳定状态；为纯直流供电，无频闪，亦不会对工作区域的其他设备产生谐波干扰。 5.三维光学系统设计使光束深度达1米以上，手动调焦就可用于各类大型、深部手术的照明；360°均匀照射在人体组织上，无虚影产生，清晰度高。 6.LED具有较高的发光效率，耐冲击，不易破碎、无汞污染，且其发出的光不含红外和紫外成分的辐射污染。 7.可卸式手柄外套，可在135°C高温下消毒。 8.六关节设计无飘移，流线型设计的灯头更符合现代净化层流手术室的设计要求。 | 套 | 7 |
| 15 | 解剖录播示教系统1 |  | 1.解剖实验室定制版录播，要求高清显示标本的血管和神经等小微结构，每间实验室一套录播摄像头，摄像头下影像可以在对应的学生端显示器上显示，也可以将学生端显示器同屏成教师显示器显示内容一致。 2.摄像头：支持最大2560×1440@30fps高清画面输出，支持23倍光学变倍，16倍数字变倍，支持1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps高帧率输出，支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率，支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能，支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪，支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖，支持360°水平旋转，垂直方向-5°-90°（自动翻转），支持300个预置位，8条巡航扫描，支持3D定位，支持定时抓图与事件抓图功能，支持区域曝光与区域聚焦功能，支持中心镜像功能，最低照度彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，主码流50Hz:25fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×96。 3.互动解码器：基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备，支持HDMI、BNC输出口解码输出，支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出，支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码，支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码，支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码，支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码。 4.教学成像录像机：可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机，支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入，支持6路1080P解码，最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放，支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI 最大支持4K高清输出，VGA最大支持1080P高清输出，支持最大8路同步回放和多路同步倒放，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率，支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放；支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入。 5.交换机：千兆以太网交换机，传输速率10/100/1000Mbps。 6.教师端控制3D 摇杆：控制地址：最大可控制255台快球，解码器，地址码从0-254，通讯方式：RS485半双工，RS422全双工，RS232串口。通讯距离：RS485,RS422大约1200米，RS232大约10米级联数量：可以级联16个副控控制键盘，控制器ID从0-15。 遥感控制：三维 上下左右变倍。接口方式：10PIN压线端子，DB9头。 7.互看上墙软件：多元化的解码控制模式，支持主动解码和被动解码两种解码模式；支持开窗、窗口漫游功能；最大支持 16 块屏幕任意拼接. 8.实验室录播可实现单间实验室的音影互动，也可以实现多间实验室的音影互动，可实现跨教室示教。 | 套 | 3 |
| 16 | 解剖录播示教系统2 |  | 1.解剖实验室定制版录播，要求高清显示标本的血管和神经等小微结构，每张解剖台一套录播摄像头，摄像头下影像可以在对应的学生端显示器上显示，同时教师端可以切换显示任一摄像头下影像，也可以将学生端显示器同屏成教师显示器显示内容一致。 2.摄像头：支持最大2560×1440@30fps高清画面输出，支持23倍光学变倍，16倍数字变倍，支持1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps高帧率输出，支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率，支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能，支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪，支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖，支持360°水平旋转，垂直方向-5°-90°（自动翻转），支持300个预置位，8条巡航扫描，支持3D定位，支持定时抓图与事件抓图功能，支持区域曝光与区域聚焦功能，支持中心镜像功能，最低照度彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，主码流50Hz:25fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×96。 3.互动解码器：基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备，支持HDMI、BNC输出口解码输出，支持H.265.H.264.MPEG4.MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出，支持H.265.H.264.MPEG4.MJPEG等主流的编码格式的解码，支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码，支持H.265.H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码，支持G.722.G.711A、G.726.G.711U、MPEG2-L2.AAC音频格式的解码。 4.教学成像录像机：可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机，支持H.265高效视频编码码流，支持H.265.H.264IP设备混合接入，支持6路1080P解码，最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放，支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI 最大支持4K高清输出，VGA最大支持1080P高清输出，支持最大8路同步回放和多路同步倒放，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率，支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放；支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入。 5.交换机：千兆以太网交换机，传输速率10/100/1000Mbps。 6.教师端控制3D 摇杆：控制地址：最大可控制255台快球，解码器，地址码从0-254，通讯方式：RS485半双工，RS422全双工，RS232串口。通讯距离：RS485,RS422大约1200米，RS232大约10米级联数量：可以级联16个副控控制键盘，控制器ID从0-15。 遥感控制：三维 上下左右变倍。接口方式：10PIN压线端子，DB9头。 7.互看上墙软件：多元化的解码控制模式，支持主动解码和被动解码两种解码模式；支持开窗、窗口漫游功能；最大支持 16 块屏幕任意拼接。 8.实验室录播可实现单间实验室的音影互动，也可以实现多间实验室的音影互动，可实现跨教室示教。 | 套 | 2 |
| 17 | 移动式镜下录播示教系统 |  | 1.音视频录制功能： 1.1具备2路视频输出接口，最大分辨率：4k/P30；主口VGA;辅口HDMI。 1.2设备需至少具备六种类型视频输入接口。 1.3最大分辨率：4k/P30；通道1（包含DVI-I/HDMI/S-VIDEO/CVBS，接入互斥），通道2（3G-SDI）；通道3（3G-SDI）；通道4（包含DVI-I/3G-SDI/VGA，接入互斥）。 1.4具备3路音频输入接口，1路（双声道，3.5mm接口）；2路（单声道，插拔式蓝色端子）。 1.5具备3路音频输出接口，1路（双声道，3.5mm接口）；2路（单声道，插拔式蓝色端子）。 1.6具备5英寸720P彩色液晶屏，自带本地存储（1TB硬盘），自带5个USB接口（其中1个前置USB3.0）。 1.7具备多通道画面融合功能。 1.8需按照所设置的预置位完成至少8条巡航路径,每条巡航至少可设置32个预置点。 1.9支持单画面和融合画面的同步录制。 1.10支持视频的检索及回放，支持MP4格式视频文件的USB拷贝。 1.11自带物理控制按键，具备一键录制、一键画面切换。网络接口 RJ-45 10M/100M/1000M自适应以太网口。 1.12设备需支持脚踏板开关接入，能够控制主机录像、抓图。 2.本地显示配置： 2.1显示屏数量*2块。 2.2显示类别 LED背光。 2.3屏幕尺寸 23.8 inch。 2.4最大分辨率 ≥1920×1080@60Hz。 2.5亮度 250cd/m²(Typical)；对比度 1000：1(Typical)。 2.6视频输入接口 HDMI*1，VGA*1。 3.本地拾音与扬声功能： 3.1头戴、领夹式无线麦。 3.2频率范围：470～960MHz (分段设计)。 3.3调制方式：宽带FM。 3.4使用距离：≥50米 (空旷地带）。 4.接收机配置： 4.1供电：DC 12V/0.5A。 4.2频率输出方式：独立平衡 (XLR插座) 与混合 (6.3mm插座)。 4.3无线接口：TNC/50Ω阻抗。 4.4灵敏度：≤-90 dBm(接线测试)。 4.5音频输出最大电平：2.0V/RMS (at 1KHz THD=1%)。 5.发射机 5.1输出功率：≤10mW。 5.2供电：两节5号电池。 6.音响 6.1接口：USB供电，3.5mm音频接口。 6.2声道：2.0声道。 7.全局拍摄功能： 7.1全景摄像机有效像素需200万。 7.2需支持不低于20倍光学变倍，15倍数字变倍；亮度分解力需不低于1000电视线。 7.3设备接口需具备音频输入、输出，报警输入、输出，HDMI、SDI视频输出接口、RS485接口、RS232接口、10M/100M自适应RJ45网络接口。 | 台 | 2 |
| 18 | 可视化示教培训综合管理软件 |  | 1.支持一键将远端设备投屏到本地，便于开展手术示教。 2.支持手术视频支持多路并发投屏，可同时观看多间手术室视频画面。 3.支持静音投屏，远端声音可控，自由切换声音。 4.支持多路并发手术观摩，可同时支持多个示教室/报告厅/会议室观摩。 5.支持视频预览画面选择，可全屏、画中画、二分屏、三分屏、四分屏等多种选择，提供最佳视觉观看比例。 6.支持跨设备画面融合，支持画中画，画中画、二分屏、三分屏、四分屏等多种视频模式。 7.支持同时预览多台设备视频，便于控制室确认画面情况。 8.支持本地客户端预览、对讲音量的调节。 9.支持设备视频录制，通道可配置，支持静音录制，保护隐私。 10.支持预览画面抓图，便于术后分析、论文编写。 11.支持画面调焦、变倍、云台，查看记录更多示教细节。 12.支持语音对讲，便于导播台与手术室沟通。 13.支持音频互动，满足手术与示教室直播通话需求。 14.支持视频点播/图片查看，支持视频下载，便于示教后直接拷贝视频。 15.支持设备IP自动更新，支持设备状态检测，支持设备时间校验。 | 套 | 2 |
| 19 | 录播核心主机 |  | 1.视频输入：具备3路本地视频输入接口，1路HDMI视频输入接口，最大支持4KP30接入、1路3G-SDI视频输入接口、1路DVI-I输入接口，同事兼备VGA和HDMI接入，支持输入信号自适应。 2.音频输入接口：至少具备4路音频输出接口，1路3.5mm Audio In，1路3,5mm Line In，1路端子 Line In、1路HDMI输入。 3.音频输出接口：具备2路音频输出接口，1路3.5mm Audio Out、1路HDMI输出。 4.内置1T机械硬盘。 5.应支持USB外部存储介质录像导出功能（可支持大于2TB移动硬盘），支持通用播放器播放。 6.支持485控制。 7.支持遥控器。 8.支持多路混音、智能消噪等音频处理。 9.支持多方远程互动。 10.内置WIFI，方便无线部署。 11.应支持对6个音频输入5个音频输出进行灵活的混音配置。 | 套 | 2 |
| 20 | 数字化粒子净化模块 |  | 1.主机安装于新风管道中，离子释放单元与空气流向和风管采用垂直安装方式，确保送风通过电离模块表面，充分接触并完全反应，最大程度激发离子活性。 2.设备利用空气进行介质壁垒放电，将甲醛其分解成二氧化碳、水及碳化合物，起到净化空气的作用。 3.设备运行中，离子簇碰撞产生电击，能够破坏微生物，如细菌、病毒等的细胞结构并使其丧失活性，起到消杀作用。 4.设备尺寸：260*350*200mm（±30mm）；其中底座尺寸：260*160*200mm（±30mm）；离子释放单元尺寸：长度190mm（±30mm），直径45mm（±10mm），每套设备含4台离子释放单元，功率：≤55W。 5.电压：AC220V±10V，50±10Hz。 6.设备采用金属底座，防腐喷涂，离子发生装置固定于绝缘透明模块上，内部须能显示①电子变压器；②控制主板；③内部线路。 7.双极屏蔽电离技术，负离子量≥20000个/cm³，室内空气甲醛去除率≥95%，臭氧浓度≤0.16mg/m³。 8.底座背部有设备把手，背部具有开关切换键和电源插座，并有≥6组串联信号接口和≥4组串联警报接口，设备便携式安装，方便维护保养。 9.离子释放单元采用螺纹护套安装，具有安全牢固的接地装置。 10.设备具有防电击保护的结构、防机械危险性能。 11.设备具有过流保护功能，具有温控保护功能。 12.工作环境温度和湿度的适用范围大，温度在摄氏-30℃~55℃之间，湿度在30%~98%。 | 台 | 9 |
| 21 | 无影智控层流罩 |  | 1.尺寸：2190*1000mm（±10mm），要求带静压箱系统。 2.静压箱尺寸不小于1900*700*330mm，具有匀风和降噪效果，对送入实验室的新风进行风量和风速的调节。 3.无影式智控层流布气装置具有双模式无影照明系统、智慧物联智控模式和层流系统；双模式无影照明系统包含普通照明和无影照明两个模块。普通照明40W，无影照明320W，电压24V。双模式无影照明系统中的灯珠数量不少于300个，确保照明深腔底部时保持清晰可见。 ▲4.光电性能要求：普通照明显色指数≥82，光通量≥500流明；无影照明显色指数≥90，光通量≥1600流明；层流布气装置上的照明紫外辐射，在200mm距离处测得的蓝光危害等级不超过RG1。 提供国家认可的检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 ▲5.照度要求：光束未受任何遮挡时，解剖台的中心照度（距照明下1200mm，右侧边缘500mm处）大于6500（lx）；解剖台操作区域内，解剖台面边缘（里侧中间）照度不小于3300（lx）。 提供国家认可的检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 6.双模式无影照明系统：到达解剖台操作台面的照明光束呈倒锥形分布，以避免眼睛疲劳。其中解剖台中心照度和边缘照度、无影照明系统灯珠要求等都需要满足解剖教学要求。 7.无影智控层流罩具有解剖台端的控制功能，通过解剖台云控系统实现照明的开关、亮度的调节，可以实现0-100%灵活无极调光。 8.无影智控层流罩无影效果：①无影率：单遮板剩余照度≥50%；②无影率：双遮板剩余照度≥65%；③无影率：深腔剩余照度≥90%；④无影率：单遮板深腔底部剩余照度≥50%；⑤无影率：双遮板深腔底部剩余照度≥70%。 9.层流布气装置上的统一眩光值(UGR)≤25。 10.无影智控层流罩的层流送风功能，内置导流装置，使新风均匀传输并送入实验室。采用圆孔和槽孔相结合的多形态孔状组合，圆孔采用直径≥5mm，槽孔采用直径≥3×20mm。整体层流孔数≥2600，结构应满足层流要求。 | 套 | 39 |
| 22 | 外排除臭模块 |  | 1.根据实验室废气量、污染程度，匹配对应实验室的排风处理量。 2.采用304不锈钢箱体，Cr≥18，Ni≥8。 3.高效除恶臭：能高效去除挥发性有机物（VOC），无机物，硫化氢，甲醛，氨气，硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味。 4.无需添加任何耗材，只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。 5.适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天 24 小时连续工作。 6.本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，设备能耗低，设备风阻极低<50pa，可节约大量排放动力能耗。 | 套 | 8 |
| 23 | 外排除臭模块2（尸库） |  | 1.满足尸库和灌注间所需外排废气处理量，外排处理量≥24000m³/h。 2.智能废气净化设备分二个处理段，高能光束微波裂解段、高能离子净化段。 3.高能光束微波裂解段，运用高能光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。能高效去除挥发性有机物（VOC），甲醛等主要污染物，以及各种恶臭味。 4.高能离子净化段，在高能电子的瞬时高能量作用下，将空气中氧气电解，将气态污染物分子氧化成为H2O和CO2等具有较低浓度的无害小分子。 5.废气通过排风机动力进入排风管道，通过废气净化设备，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应，无耗材，后期不产生固废。 6.经分解后的恶臭气体，可完全达到无害化排放，不产生二次污染，同时达到高效消毒杀菌的作用。 7.无需预处理，恶臭气体无需进行特殊的预处理，设备工作环境温度在摄氏-30℃-95℃之间，湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。 8.废气净化设备运行无噪音，可根据实际情况频繁启停设备，适用于温差及湿度变化大的场合，无须保温保湿。 | 套 | 1 |
| 24 | 语音交互版尸库智慧物联核心监控系统（带空气品质控制APP） |  | 1.采用LED触摸式控制，独立面板尺寸≥158mm*249mm，界面显示医学院尸库名称，所有数据集中到一个控制器上，控制器须为同品牌，禁止用多个控制器组装方式。 2.智慧物联本地端控制功能： 2.1智慧物联核心监控系统至少包含①空气质量（优良差）②甲醛浓度③离子浓度④环境温度和环境湿度⑤调节风速：可手动从0%调整到 100%调节⑥显示当前风速值（m/s)⑦当前模式：手动和自动模式⑧排风（开和关）、新风（开和关）、离子（开和关）、照明系统（开和关）。 2.2分级菜单至少有环境监测系统、通风净化系统、预约定时、运行监测、报警管理等模块。 2.3界面三维显示尸库场景，软件动态模拟送风和排风状态。 2.4屏保至少包括风速值、室内温湿度值、甲醛浓度值、日期时间、空气质量显示功能。 2.5环境监测模块至少包括离子浓度、甲醛浓度、温度和湿度、风速、空气质量等级、净化效率显示功能。 2.6通风净化模块至少包括手自动切换、风速调节、新风和排风（开和关）、离子（开和关）功能。 2.7预约定时模块至少包括预约场景设定、定时开和关、控制模式选择、开始与结束时间设定功能。 2.8报警管理模块至少包括当前报警内容、所有报警记录功能。 2.9智慧物联本地端运行监测模块接入新风变频器运行状态显示、排风变频器运行状态显示、使用中变频器出现故障会实时显示异常参数并报警。 2.10自主定义功能：自主选择通风等设备，自主定义一键开关的便捷运行模式。 2.11 智慧物联本地端有AI语音交互功能，可以通过语音唤醒控制功能，对新风、排风、离子等进行开启和关闭，AI语音可以针对指令进行控制并语音告知实施情况。 3.空气品质远程控制软件功能： 3.1 进入APP端的数字化尸库模块，具有管理系统、空气净化系统。 3.2在空气净化管理模块，可显示和控制①空气质量（优良差）②甲醛浓度③离子浓度④环境温度和环境湿度⑤调节风速：可手动从0%调整到 100%调节⑥显示当前风速值（m/s)⑦当前模式：手动和自动模式⑧排风（开和关）、新风（开和关）、离子（开和关）、照明系统（开和关）。 3.3进入管理模块，APP 具有操作日志和定时预约设备功能。①界面上体现设置定时，并能设置设备开启时间段，精确到具体日期和时间。②有全天开启和全天关闭功能。外网接入点由学校提供。 | 套 | 1 |
| 25 | 语音交互版智慧物联核心监控系统2（带APP综合教学管理系统） |  | 1.智慧物联核心监控系统采用LED触摸式控制，尺寸≥158mm*249mm，界面显示医学院实验室名称，所有数据集中到一个控制器上，控制器须为同品牌，禁止用多个控制器组装方式。 2.智慧物联本地端控制功能： 2.1智慧物联核心监控系统必须至少显示：①空气质量（优良差）②甲醛浓度③离子浓度④环境温度和环境湿度⑤调节风速：可手动从0%调整到100%调节⑥显示当前风速值(m/s)⑦当前模式：手动和自动模式⑧上课模式和下课模式⑨排风（开和关）、新风（开和关）、离子（开和关）、空调（开和关）、层流照明系统（开和关）、解剖台设备锁。 2.2分级菜单必须有解剖实验室环境检测系统、通风净化系统、预约定时、运行监测、解剖台控制、报警管理等控制模块。界面必须三维显示解剖实验室和解剖台场景，软件必须动态模拟层流布气罩、解剖台和上送下排净化效果。 2.3屏保界面必须至少包括：①风速值②室内温湿度值③甲醛浓度值④日期时间⑤空气质量⑥上课下课一键控制。 2.4环境监测界面必须至少包括：①离子浓度②甲醛浓度③温度和湿度④风速⑤空气质量等级⑥净化效率⑦上课下课一键控制。 2.5通风净化界面必须至少包括：①空调的开关②空调温度预设③空调制冷制热调节④手自动切换⑤风速调节⑥新风和排风（开和关）⑦离子（开和关）⑧层流照明（开和关）⑨讲台电源（开和关）⑩上课下课一键控制。 2.6预约定时界面必须至少包括：①预约场景设定②定时开和关③控制模式选择④星期选择⑤开始与结束时间设定⑥上课下课一键控制。 2.7运行监测界面必须至少包括：①空调运行参数显示②新风变频器运行监测③排风变频器运行监测④上课下课一键控制。 2.8解剖台控制界面必须至少包括：①解剖台编号显示②解剖台状态显示③设备锁（开和关）④解剖台上升控制⑤解剖台停止控制⑥解剖台下降控制⑦上课下课一键控制。 2.9报警管理界面必须至少包括：①当前报警内容显示②所有报警记录显示③上课下课一键控制。 2.10智慧物联本地端可以控制解剖台升降，在行程范围内任意位置启停；可以设置学生安全锁权限，避免学生误操作；通过解剖台感应系统实时调整净化频率，确保净化效果的同时达到节能环保的目的。 2.11智慧物联本地端有AI语音交互功能，可以通过语音唤醒控制功能，对新风、排风、空调、离子等进行开启和关闭，AI语音可以针对指令进行控制并语音告知实施情况。 3.空气品质远程控制软件功能： 3.1进入APP端的智能实验室菜单，菜单至少分为6大模块：智慧实验室、数字化尸库模块、福尔马林污水处理模块、虚拟解剖教学模块、售后服务模块、个人中心模块； 3.2进入解剖实验室模块，APP至少可显示：①实验室编号②解剖台在线数量③甲醛浓度④臭氧浓度⑤环境温度和环境湿度⑥风速调节：可手动从0%调整到100%⑦当前风速值(m/s)⑧当前模式：手动调节模式（开和关）⑨上课下课控制、排风（开和关）、新风（开和关）、等离子（开和关）、照明（开和关）、空调（开和关）、解剖台管理锁（开和关）。 3.3进入智慧实验室模块，APP必须具有操作日志、监控、定时预约设备功能。①界面上体现设置定时，并能设置设备开启时间段，精确到具体日期和时间。②有全天开启和全天关闭功能。外网接入点由学校提供。 3.4进入虚拟解剖教学模块，APP至少有：①3D虚拟解剖模块②微课视频模块③人体解剖学标本模块④人体解剖学模型模块，有不少于100个虚拟解剖教学系统，按照运动系统、呼吸系统、生殖系统、感官系统、内分泌系统、断层解剖、浮雕系列、消化系统、泌尿系统、循环系统、神经系统、局部解剖、电动模型进行分类。 3.5APP远程控制端可以控制解剖台升降，在行程范围内任意位置启停；可以设置学生安全锁权限，避免学生误操作；通过解剖台感应系统实时调整净化频率，确保净化效果的同时达到节能环保的目的；具有视频巡访功能，实时查看实验室状况。 | 套 | 8 |
| 26 | 智慧终端控制器 |  | 1.输出：24V,±8%，Max500mA ，具有过电流保护。 2.工作环境温度：-10℃~60℃ 存储温度：-20℃~70℃。 3.工作环境湿度： 5%~95%（无结露）。 4.支持WiFi通讯和以太网联网方式，3路串口通讯，支持VPN下载。 5.12点输入(含2点100KHz），8点继电器输出：标配USB下载口和2个串口及以太网；支持物联网通讯扩展；支持1块BD扩展，支持8块模块扩展； 220VAC电源输入。 6.Miscro USB ：支持下载，在线监控。 7.RS232/RS485 ：2个，RS232/485可任意选择，串口通讯，波特率：4800~921600Bps。 8.以太网：1 个，Modbus Tcp Slave。 9.4路模拟量输入模块，专用右侧模拟量扩展模块。 10.支持2点AI输入，2点AO输出，专用右侧模拟量扩展模块。 11.支持物联网模块、支持边缘计算、免电源下载、远程下载与配置、隐藏式BD模块接口。 | 套 | 9 |
| 27 | 臭氧浓度变送器 |  | 1.测量范围：4-20mA。 2.电源：24V，50HZ。 3.测量精度不低于：0.1%。 4.模拟信号输出，双继电器信号输出，RS485 信号。可兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统。 5.强化抗干扰能力，传感器接入点定制，接入智慧物联核心监控系统和智慧终端控制器。 | 台 | 9 |
| 28 | 风速变送器 |  | 1.交流供电 ：最大值 150mA 。 2.直流供电 ：最小值 90mA 。 3.风速范围： 0 -15m/s。 4.输出信号：0 -10V -1mA。 5.单体调整测试和系统联调功能。 6.强化抗干扰能力，传感器接入点定制，接入智慧物联核心监控系统和智慧终端控制器。 | 台 | 9 |
| 29 | 空气质量变送器 |  | 1.测量范围：4-20mA。 2.电源：24V，50HZ。 3.测量精度不低于：0.1%。 4.自动跟踪零点、满量程、温度补偿。 5.防高浓度气体冲击的自动保护功能。 6.强化抗干扰能力，传感器接入点定制，接入智慧物联核心监控系统和智慧终端控制器。 | 台 | 9 |
| 30 | 温湿度变送器 |  | 1.DC24V供电。 2.LED数码管温湿度显示。 3.不少于2路（4-20mA/0-10V ）12位AD模拟量输出。 4.模拟输出量：4-20mA/0-10V。 5.温度范围 -40℃到120℃。 6.湿度范围 0-100%RH 。 7.温度精度 ±0.3℃。 8.湿度精度 ±2.0%RH。 9.防护等级 IP67。 10.强化抗干扰能力，传感器接入点定制，接入智慧物联核心监控系统和智慧终端控制器。 | 台 | 9 |
| 31 | 新风预处理设备1 |  | 1.全新风，Q≥5000m3/h,冷量≥45kw，热量与冷量相匹配。 2.机外余压：350Pa，N≈2.5KW。 3.电源：380V，50HZ。 4.功能段：含进风段、初效过滤段、冷水盘管和送风机。 | 台 | 1 |
| 32 | 新风预处理设备2 |  | 1.全新风，Q≥7700m3/h,冷量≥88kw，热量与冷量相匹配。 2.机外余压：400Pa，N≈3KW。 3.电源：380V，50HZ。 4.功能段：含进风段、初效过滤段、冷水盘管和送风机。 | 台 | 4 |
| 33 | 新风预处理设备3 |  | 1.全新风，Q≥8000m3/h,冷量≥90kw，热量与冷量相匹配。 2.机外余压：400Pa，N≈3KW。 3.电源：380V，50HZ。 4.功能段：含进风段、初效过滤段、冷水盘管和送风机。 | 台 | 1 |
| 34 | 新风预处理设备4 |  | 1.全新风，Q≥10000m3/h,冷量≥113kw，热量与冷量相匹配。 2.机外余压：400Pa，N≈4KW。 3.电源：380V，50HZ。 4.功能段：含进风段、初效过滤段、冷水盘管和送风机。 | 台 | 1 |
| 35 | 新风预处理设备5 |  | 1.全新风，Q≥11000m3/h,冷量≥121kw，热量与冷量相匹配。 2.机外余压：400Pa，N≈4KW。 3.电源：380V，50HZ。 4.功能段：含进风段、初效过滤段、冷水盘管和送风机。 | 台 | 1 |
| 36 | 新风预处理设备6 |  | 1.全新风，Q≥14000m3/h,冷量≥168kw，热量与冷量相匹配。 2.机外余压：400Pa，N≈4KW。 3.电源：380V，50HZ。 4.功能段：含进风段、初效过滤段、冷水盘管和送风机。 | 组 | 1 |
| 37 | 风冷模块机组 |  | 1.机组尺寸：≤2250*1150*2080mm。 类型：风冷热泵。 制冷量：≥130kw，制热量≥140kw。 进水温度：12℃，出水温度：7℃。 水量：22.4m³/h。 | 台 | 7 |
| 38 | 水系统 |  | 1、水泵 1.1循环水泵，4台（三用一备）；单级单吸离心泵。 1.2功能：冷冻水系统；介质：清水。 1.3流量：60m³/h。 1.4电源：380V，50Hz。 1.5输入功率：11kw。 1.6材质：铸铁。 2、名称：缓冲水箱；规格：1立方米；材质：不锈钢。 3、名称：膨胀水箱；规格：1立方米；材质：不锈钢。 4、阀门 4.1水阀规格≤DN50采用丝扣全铜闸阀，DN50＜阀门口径＜DN150采用对夹式手柄蝶阀，≥DN150采用蜗杆式蝶阀。 4.2空调冷热水管道立管及水平干管最高处需设自动排气阀，自动排气阀管径DN20。 4.3铜闸阀规格：DN20、DN50；蝶阀规格：DN65、DN80、DN100；Y型过滤器规格：DN65、DN80、DN100；软接头规格：DN65、DN80、DN100；止回阀规格：DN100；静态平衡阀规格：DN100；电动比例二通阀规格：DN65、DN80、DN100；电动式压差旁通阀规格：DN80；其他：压力表、温度计，截止阀。 5、管道 5.1空调凝结水管道采用UPVC管材，空调冷热水管道：DN≤100采用热镀锌钢管；DN300≥DN＞100采用无缝钢管；DN＞300采用螺旋钢管；镀锌钢管采用丝扣连接，无缝钢管采用焊接或法兰连接。 5.2 UPVC管规格：DN50；镀锌钢管规格：DN65、DN80、DN100；无缝钢管规格：DN200。 6、保温 6.1空调冷凝水管均采用15mm厚难燃B1级橡塑发泡保温管瓦或板材进行保温，保温板材密度75kg/m，导热系数小于0.0375W/（m·K）（0°C）；保温材料采用专用防火胶水粘贴。 6.2室内管道：管径≤DN20，保温厚度：25mm；DN25≤管径≤DN40，保温厚度：28mm；DN50≤管径≤DN125，保温厚度：32mm；DN125＜管径≤DN400，保温厚度：36mm； 6.3室外管道：管径≤DN32，保温厚度：32mm；DN40≤管径≤DN70，保温厚度：36mm；DN80≤管径≤DN125，保温厚度：40mm；DN150≤管径≤DN400，保温厚度：45mm； 6.4管道经试压、清洗合格后，除去表面锈垢，涂红丹防锈漆两遍。室外安装管道保温后，外包材料为0.4mm铝合金板。 7、支架 7.1设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架，其形式和位置应符合设计要求。 7.2支、吊架安装应平整、牢固，与管道接触紧密。支、吊架与管道焊缝的距离应大于100mm。 7.3管道与设备连接处，应设独立的支、吊架，并应有减振措施。 7.4水平管道采用单杆吊架时，应在管道起始点、阀门、弯头、三通部位及长度在15m 内的直管段上设置防晃支、吊架。 7.5无热位移的管道吊架，其吊杆应垂直安装；有热位移的管道吊架，其吊架应向热膨胀 或冷收缩的反方向偏移安装，偏移量为1／2的膨胀值或收缩值。 7.6塑料管道与金属支、吊架之间应有柔性垫料。 7.7沟槽连接的管道，水平管道接头和管件两侧应设置支吊架，支、吊架与接头的间距不宜小于150mm，且不宜大于300mm。 7.8管道支、吊架表面加刷灰色磁漆两遍，支、吊架在安装前就须完成除锈和刷防锈底漆工作。 8.包含所有主材、辅材、零配件等的供货及安装。 | 套 | 1 |
| 39 | 组合式净化排风机组1 |  | 1.卧式排风机组：风量Q≥8000m³/h。 2.增加全效纳米晶体净化层，高频循环净化，强度≥95%，水分≤5%。内置自动增氧模式层和智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统。 3.内含静压混流装置，有效减少涡流旋流，减少风噪。 4.与智慧物联核心监控系统无缝连接，可远程开启关闭，无极变速。 5.隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和经过断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条。 6.包含安装所需基础、设备安装及调试等所需配套。 | 台 | 1 |
| 40 | 组合式净化排风机组2 |  | 1.卧式排风机组：风量Q≥12000m³/h。 2.增加全效纳米晶体净化层，高频循环净化，强度≥95%，水分≤5%。内置自动增氧模式层和智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统。 3.内含静压混流装置，有效减少涡流旋流，减少风噪。 4.与智慧物联核心监控系统无缝连接，可远程开启关闭，无极变速。 5.隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和经过断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条。 6.包含安装所需基础、设备安装及调试等所需配套。 | 台 | 1 |
| 41 | 组合式净化排风机组3 |  | 1.卧式排风机组：风量Q≥13000m³/h。 2.增加全效纳米晶体净化层，高频循环净化，强度≥95%，水分≤5%。内置自动增氧模式层和智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统。 3.内含静压混流装置，有效减少涡流旋流，减少风噪。 4.与智慧物联核心监控系统无缝连接，可远程开启关闭，无极变速。 5.隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和经过断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条。 6.包含安装所需基础、设备安装及调试等所需配套。 | 台 | 4 |
| 42 | 组合式净化排风机组4 |  | 1.卧式排风机组：风量Q≥16500m³/h。 2.增加全效纳米晶体净化层，高频循环净化，强度≥95%，水分≤5%。内置自动增氧模式层和智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统。 3.内含静压混流装置，有效减少涡流旋流，减少风噪。 4.与智慧物联核心监控系统无缝连接，可远程开启关闭，无极变速。 5.隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和经过断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条。 6.包含安装所需基础、设备安装及调试等所需配套。 | 台 | 1 |
| 43 | 组合式净化排风机组5 |  | 1.卧式排风机组：风量Q≥17600m³/h。 2.增加全效纳米晶体净化层，高频循环净化，强度≥95%，水分≤5%。内置自动增氧模式层和智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统。 3.内含静压混流装置，有效减少涡流旋流，减少风噪。 4.与智慧物联核心监控系统无缝连接，可远程开启关闭，无极变速。 5.隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和经过断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条。 6.包含安装所需基础、设备安装及调试等所需配套。 | 台 | 1 |
| 44 | 组合式净化排风机组6 |  | 1.卧式排风机组：风量Q≥24000m³/h。 2.增加全效纳米晶体净化层，高频循环净化，强度≥95%，水分≤5%。内置自动增氧模式层和智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统。 3.内含静压混流装置，有效减少涡流旋流，减少风噪。 4.与智慧物联核心监控系统无缝连接，可远程开启关闭，无极变速。 5.隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和经过断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条。 6.包含安装所需基础、设备安装及调试等所需配套。 | 台 | 1 |
| 45 | 顶送式送风罩 |  | 1.规格：600*600*300mm（±30mm）。 2.材质：微孔层流面板，铝合金材质。 3.设备自带静压箱，含保温。 | 个 | 64 |
| 46 | 单层百叶排风口 |  | 1.规格：600*600mm。 2.材质：铝合金材质，表面高温烤漆。 3.单层百叶排风口，可调节角度≥30°。 | 个 | 39 |
| 47 | 风管及配套（实验室） |  | 1.材质：镀锌钢板；形状：矩形。 2.风管长边尺寸D(b)≤320，板材厚度:δ=0.5mm；风管长边尺寸320＜B≤450，板材厚度:δ=0.6mm，风管长边尺寸450＜B≤630；板材厚度:δ=0.75mm；风管长边尺寸630＜B≤1000，板材厚度:δ=0.75mm；风管长边尺寸1000＜B≤1500，板材厚度:δ=1.0mm。 3.包含风管、管件、支吊架制作、安装；风管、法兰、法兰加固框、支吊架除锈、刷油。 4.新风管包难燃橡塑保温棉，厚度≥20mm。 | ㎡ | 2020 |
| 48 | 风管及配套2（尸库） |  | 1.材质：镀锌钢板；形状：矩形。 2.风管长边尺寸D(b)≤320，板材厚度:δ=0.5mm；风管长边尺寸320＜B≤450，板材厚度:δ=0.6mm，风管长边尺寸450＜B≤630；板材厚度:δ=0.75mm；风管长边尺寸630＜B≤1000，板材厚度:δ=0.75mm；风管长边尺寸1000＜B≤1500，板材厚度:δ=1.0mm。 3.包含风管、管件、支吊架制作、安装；风管、法兰、法兰加固框、支吊架除锈、刷油。 4.新风管包难燃橡塑保温棉，厚度≥20mm。 | ㎡ | 780 |
| 49 | 阀门（尸库） |  | 1、名称：手动风量调节阀；材质：阀体为钢板，表面镀锌处理； （1）规格1000*800mm，数量1个；（2）规格800*400mm，数量1个；（3）规格630*320mm，数量2个；（4）规格400*250mm，数量10个；（5）规格320*250mm，数量1个；（6）规格200*200mm，数量3个；（7）规格∅160mm，数量30个；（8）规格630*500mm，数量1个；（9）规格630*250mm，数量1个；（10）规格500*250mm，数量8个；（11）规格320*200mm，数量1个； 2、名称：电动密闭阀；材质：阀体为钢板，表面镀锌处理； （1）规格1000*800mm，数量1个； 3、名称：70℃防火阀；材质：阀体为钢板，表面镀锌处理； （1）规格1250*400mm，数量1个；（2）规格1000*800mm，数量1个； 4、名称：止回阀；材质：阀体为钢板，表面镀锌处理； （1）规格1000*630mm，数量1个； | 套 | 1 |
| 50 | 阀门2（实验室） |  | 1、名称：手动风量调节阀；材质：阀体为钢板，表面镀锌处理： （1）规格1000*630mm，数量1个；（2）规格800*630mm，数量2个；（3）规格800*500mm，数量6个；（4）规格800*320mm，数量2个；（5）规格630*320mm，数量2个；（6）规格630*250mm，数量2个；（7）规格500*400mm，数量8个；（8）规格500*250mm，数量1个；（9）规格400*250mm，数量39个；（10）规格400*200mm，数量39个；（11）规格320*250mm，数量1个；（12）规格200*200mm，数量30个；（13）规格∅250mm，数量39个；（14）规格∅100mm，数量39个； 2、名称：电动密闭阀；材质：阀体为钢板，表面镀锌处理； （1）规格1000*630mm，数量1个；（2）规格800*630mm，数量2个；（3）规格800*500mm，数量4个；（4）规格800*320mm，数量1个； 3、名称：70℃防火阀；材质：阀体为钢板，表面镀锌处理； （1）规格1000*630mm，数量1个；（2）规格1000*500mm，数量4个；（3）规格1000*400mm，数量2个；（4）规格1250*500mm，数量1个；（5）规格800*630mm，数量2个；（6）规格800*500mm，数量5个；（7）规格800*320mm，数量2个；（8）规格630*500mm，数量1个；（9）规格630*400mm，数量4个；（10）规格630*320mm，数量1个；（11）规格630*250mm，数量2个；（12）规格∅250mm，数量39个。（13）规格∅100mm，数量39个。 4、名称：止回阀；材质：阀体为钢板，表面镀锌处理； （1）规格1250*500mm，数量1个；（2）规格1000*500mm，数量5个；（3）规格1000*400mm，数量1个；（4）规格630*400mm，数量1个； | 套 | 1 |
| 51 | 风机软启动变频 |  | 输出频率0.1～400Hz，可设定的V/F曲线及矢量控制，自动转矩提升与自动滑差补偿功能。 | 个 | 18 |
| 52 | 静压式消声模块 |  | 1.（1）规格1250*500mm，长度L=1200mm，数量1个；（2）规格1250*400mm，长度L=1200mm，数量1个；（3）规格1000*630mm，长度L=1200mm，数量2个；（4）规格1000*500mm，长度L=1200mm，数量4个；（5）规格1000*400mm，长度L=1200mm，数量2个；（6）规格800*500mm，长度L=1200mm，数量1个；（7）规格800*320mm，长度L=1200mm，数量1个；（8）规格630*500mm，长度L=1200mm，数量1个；（9）规格630*400mm，长度L=1200mm，数量4个；（10）规格630*250mm，长度L=1200mm，数量1个； 2.消声器内衬消音纤维片，外壳采用镀锌钢板，内壳采用微孔板，对低频及部分中频起消声作用。 3.共板法兰方式安装。 4.静压式消声模块制作及安装。设备支架制作、安装；支吊架除锈、刷油。 | 个 | 18 |
| 53 | 总控电柜（1-5层） |  | 1.与空气质量控制器相连；含排风机、新风机箱等部件全部符合高低压电器认证；含继电器，电流平衡过载保护。 2.控制箱箱体防护等级IP44级，箱体镀锌钢板，厚度不能小于1mm。 | 个 | 1 |
| 54 | 地面排水不锈钢水沟及盖板 |  | 1.规格：宽≥300 mm，厚度≥25mm。 2.材质：304不锈钢材质。 3.排水沟盖板304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 | 米 | 38.6 |
| 55 | 环保型标本保存液 |  | 1.保存液溶液应为无色透明、无味、无沉淀、无刺激的澄清溶液。 2.不含甲醛、戊二醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙醇等39项溶剂残留。 3.保存液为无毒、无刺激性产品。 ▲4.环保型标本保存液抑菌性能： 白色念珠菌，培养16小时后，抑菌环直径＞7mm； 金黄色葡萄球菌，培养16小时后，抑菌环直径＞7mm； 黑曲霉，培养72小时后，抑菌环直径＞7mm； 绳状青霉，培养72小时后，抑菌环直径＞7mm； 红色毛癣菌，培养72小时后，抑菌环直径＞7mm； 提供国家认可检测机构出具的合格报告（具有CMA标识）。 | 吨 | 2 |
| 56 | 标本打捞套装 |  | 1.包含2个标本打捞设备，打捞钩1个，打捞钳1个。 2.打捞钩：总长度≥2200mm，半钩直径280mm。材质：304不锈钢，打捞杆直径≥14mm。 3.打捞钳：总长度≥2200mm，圈钳直径280mm。材质：304不锈钢，打捞杆直径≥14mm。圈钩前端方钢宽30mm*厚10mm。 4.要求抗拉强度≥520MPa，屈服强度≥205MPa，断面收缩率≥60%，比热容0.5kj/kg。 | 套 | 1 |
| 57 | 高压清洗机 |  | 1.电源：220V/50HZ，标本区域高压冲洗专用。 2.金属压力表显示，实时监控压力情况。 3.自吸式水箱设计。 4.高压水泵设计，具有关枪停机功能。 5.合金金属机身，防滑大滚轮设计，进水口采用金属网纱过滤设计。 6.枪头有喷洒泡沫清洗功能。 | 台 | 1 |
| 58 | 不锈钢标本箱 |  | 1.规格（箱体尺寸）：长2100mm*宽600mm*高550mm（±10mm）（可放整具标本）。 2.采用≥1.2mm厚的304不锈钢材质，机压成型，氩弧焊焊接。 3.箱口采用不锈钢管加固，保证满载时箱体不变形。 4.配置不锈钢万向铰链三个，箱扣两个。 5.配置弹簧气缸杠杆。 6.配置6分闸阀一只，便于更换标本保存液。 7.V型四列密封胶条，避免标本保存液挥发，降低实验室环境污染。 8.四角万向静音轮，对角带刹车功能。 | 个 | 30 |
| 59 | 不锈钢标本推车 |  | 1.规格：长2100mm*宽650mm*高800mm（±10mm）。 2.主体采用304不锈钢材质，不锈钢管台体。 3.四角安装静音万向轮，带刹车功能。 4.整体承重200kg。 5.带护栏。 | 辆 | 3 |
| 60 | 落地式紧急冲淋洗眼器 |  | 1.主体材料：304不锈钢，厚度：不低于3mm，Ni含量大于8%。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场。 2.配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于15分钟。 3.紧急冲淋正常水压要求：0.2-0.4MPa，管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏。 4.工作压力：0.3—0.6Mpa。 5.密封压力：0.8Mpa。 6.喷淋流量：>76L/min。 7.洗眼流量：>11.4L/min。 8.洗眼器进水口尺寸：DN32。 9.洗眼系统排水口尺寸：DN32。 10.喷淋系统要求：在距离使用者站立平面1520mm的地方，喷淋范围直径最小应为510mm，冲洗液分散形式应始终保持一致并充分散开。喷淋范围的中心距离任何障碍物的最小距离应为410mm。洗眼系统要求：喷头应位于距离使用者站立的水平面至少838mm的高度上，但不得超过1143mm，且距离墙壁或最近的障碍物至少153mm。 11.冲淋喷头高度：冲淋喷头距离安装平面高度在2080-2440mm，该距离从使用者站立的平面计算。 12.阀门驱动装置高度：到使用者站立平面的高度不应超过1730mm。 13.冲淋喷头流量：在水流压力最低0.2MPa下，应以至少76L/min的流量提供冲洗液，保持连续冲洗至少15min。 14.洗眼器喷头流量：测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，提供冲洗液流量：11.4L/min，能保持洗眼时间15min。 15.开启时间：冲淋手拉阀开启时间≤1s，洗眼器阀门开启时间≤1s。 16.主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标。 | 个 | 6 |
| 61 | 器械清洗一体化洗手池（4人位） |  | 1.规格：长2400mm*宽600mm*高780mm（±10mm）。 2.材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm。 3.配4个洗手位，中间静音处理，确保洗手时水花不外溅。 4.配4个鹅颈型水龙头，规格370*255 mm，不锈钢表面拉丝材质，陶瓷阀芯，网状空气注入式起泡器防堵塞，有效滤水，出水管可360°旋转。 5.控制方式：脚踏式控制开关。 6.有热水功能：即热出水，功率不小于1650W，额定容量≥5L，温度范围30℃-65℃，额定水压0.7MPa，搪瓷内胆，防水级别IPX4。 7.采用304不锈钢提笼下水器，防止标本碎屑等堵塞下水管。 8.下水器与下水管采用环保，耐腐PP材料。 9.水池内嵌解剖器械清洗段。 9.1功率≥1850W。 9.2正常工作水压：0.03-1MPa。 9.3清洗方式：喷淋漂洗，超声波清洗。 9.4控制方式：微电脑控制，触控操作。 9.6至少具备三种洗涤方式：轻柔洗（36分钟，可至60℃），标准洗（43分钟，可至65℃），加强洗（60分钟，可至65℃）。 9.7臭氧消毒，可以对设备进行有效消毒杀菌。 9.8烘干功能，72℃高温后可以余温烘干，去除残留水分，抑制霉菌滋生。 9.9可以根据洗涤量选择水位，至少有三种水位，低水位≥15.1L，中水位≥16.7L，高水位≥17.7L。 9.10当设备运行过程中，出现加热异常，漏水，缺水，溢水，压力开关异常，门异常，排水异常等情况时，应启动警告。 | 套 | 3 |
| 62 | 不锈钢水池（2人位） |  | 1.规格：长1200mm*宽600mm*高780mm（±10mm）。 2.材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm。 3.配2个洗手位，中间静音处理，确保洗手时水花不外溅。 4.配2个鹅颈型水龙头，规格370*255 mm，不锈钢表面拉丝材质，陶瓷阀芯，网状空气注入式起泡器防堵塞，有效滤水，出水管可360°旋转。 5.控制方式：脚踏式控制开关。 6.采用304不锈钢提笼下水器，防止标本碎屑等堵塞下水管。 7.下水器与下水管采用环保，耐腐PP材料。 | 组 | 2 |
| 63 | 四人位不锈钢洗手池 |  | 1.规格：长2000mm*宽600mm*高780mm（±10mm）。 2.材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm。 3.配4个洗手位，中间静音处理，确保洗手时水花不外溅。 4.配4个鹅颈型水龙头，规格370*255 mm，不锈钢表面拉丝材质，陶瓷阀芯，网状空气注入式起泡器防堵塞，有效滤水，出水管可360°旋转。 5.控制方式：脚踏式控制开关。 6.有热水功能：即热出水，功率不小于1650W，额定容量≥5L，温度范围30℃-65℃，额定水压0.7MPa，搪瓷内胆，防水级别IPX4。 7.采用304提笼下水器，防止标本碎屑等堵塞下水管。 8.下水器与下水管采用环保，耐腐PP材料。 | 套 | 3 |
| 64 | 不锈钢拖把池 |  | 1.规格：L600mm*W600mm*H600mm（±10mm）。 2.材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm。 3.采用手控式水龙头，304不锈钢提笼下水器，有效防止堵塞。 4.下水器与下水管采用环保、耐腐PP材料。 | 个 | 8 |
| 65 | 不锈钢边台 |  | 1.规格：宽600mm*高800mm（±30mm），总长度54500mm，3300mm长度三组，3900mm长度一组，4700mm长度一组，4900mm长度一组，5500mm长度三组，7300mm长度二组。 2.采用304不锈钢，厚度≥1.2mm，表面拉丝处理。 3.台面下方对开门柜体，柜体内分两层，采用活动层板，可以根据存放的物品调节层高。 | 米 | 54.5 |
| 66 | 不锈钢边台2型 |  | 1.规格：宽400mm*高800mm（±30mm），总长度5900mm，3000mm长度一组，2900mm长度一组。 2.采用304不锈钢，厚度≥1.2mm，表面拉丝处理。 3.台面下方对开门柜体，柜体内分两层，采用活动层板，可以根据存放的物品调节层高。 | 米 | 5.9 |
| 67 | 吊柜 |  | 1.规格：W300mm*H600mm（±30mm）。总长度12000mm，分2组，每组6000mm。 2.材料：采用304不锈钢，厚度≥1.2mm。 3.柜门为双开玻璃门，5mm 厚钢化玻璃，不锈钢拉手。 4.采用不锈钢万向铰链；开合时无噪音，次数达 5 万以上。 5.层板采用304不锈钢，厚度≥1.2mm。层高可根据摆放物品要求进行调节。 | 米 | 12 |
| 68 | 断层标本展示柜 |  | 1.尺寸：长5300mm*深500mm*高2600mm（±30mm），内空高度可调节。 2.材质：免漆板。 3.含射灯、灯带等氛围灯具。 4.颜色可选，匹配室内装修风格。 | 组 | 1 |
| 69 | 断层标本展示台 |  | 1.尺寸：长3200mm*宽1400mm*高850mm（±30mm）。 2.材质：三聚氰胺板，内部木工板加固。 3.台面采用≥10mm钢化玻璃。 4.展柜台面内部暗装漫反射灯膜，漫反射灯采用12v、4000k光亮灯珠，配套专用灯光电源。 5.柜体50mm底部暗藏灯槽，预留12v电源灯带。 | 组 | 1 |
| 70 | 货架 |  | 1.规格：长900mm*宽450mm*高1800mm（±30mm）。 2.材质：采用优质冷轧钢板，立柱、横梁厚≥2.5mm，搁板厚≥1.0mm，表面静电喷塑处理。 3.层板：四层，上下高度可调。 4.层板承重：每层≥150kg。 | 组 | 12 |
| 71 | 全玻标本柜 |  | 1.规格：长1200mm*宽400mm*高2000mm（±30mm）。 2.全玻璃陈列柜，柜体采用8mm钢化玻璃，柜门5mm钢化玻璃，搁板12mm钢化玻璃，搁板可根据实际使用情况上下调节。 3.底部配有20厘米不锈钢地台。 4.带冷光照明及漏电保护装置。配一匙通锁。 | 组 | 31 |
| 72 | 试剂柜 |  | 1.规格：长1200mm*宽500mm*高1800mm（±30mm）。 2.材质：304 不锈钢，厚度≥1.2mm。 3.柜体内部层高可调节，柜体内部存放高度不小于400mm。 4.对开门设计，不锈钢框玻璃门，玻璃厚度不小于6mm。 | 组 | 5 |
| 73 | LED照明灯 |  | 1.规格：600*600mm，LED照明。 2.材质：铝材边框，亚克力灯罩，UGR≤19，确保实验照明亮度。 | 个 | 101 |
| 74 | 吊顶 |  | 1.无孔铝扣板，乳白色平板，长600mm*宽600mm，厚度≥0.8mm。 2.吊杆，直径≥8丝杆M8吊杆，双向中距≤1200mm，吊杆上部与现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定。 3.主龙骨选用≥38/50系列轻钢龙骨，厚度≥1.2mm，用吊件与钢筋吊杆联结后找平，与铝合金方板配套的专用下层副龙骨。 4.墙面与吊顶交界处安装L型收口条，用确保接缝平整无毛刺，膨胀螺丝或玻璃胶固定。 5.包含吊顶所有主材、辅材、收口线条等的供货及安装。 | m2 | 841.3 |
| 75 | 窗帘 |  | 1.标本制作间、局部解剖学实验室2间、系解标本储存室、系统解剖实验室3间，以上区域实验室窗帘； 2.聚氨酯材质，窗帘褶皱系数按照整体长度乘1.5系数。并按展开面积计算工程量。 3.窗帘下方有边台的，高度到边台位置；窗帘下方没有边台的，高度到地面上方10-20mm。 4.轨道采用加厚顶装式静音铝合金轨道超强承重，配套窗帘盒和四爪专用挂钩持久耐用。 5.颜色可选，匹配装修色调。包含窗帘主材、辅材、配件等的供货及安装。 | m2 | 150 |
| 76 | 学生端联动屏 |  | 1.规格：不小于55英寸液晶显示。 2.存储内存：不小于8GB。 3.运行内存/RAM： 不小于2GB。 4.CPU架构：四核A55。 5.背光方式：直下式/DLED。 6.WIFI频段：2.4G。 7.CPU核心数：四核。 8.HDMI2.0接口数：3个。 9.USB2.0接口数：1个。 10.配顶吊式安装支架。 | 台 | 22 |
| 77 | 智慧云台（净化控制平板端） |  | 1.空气净化移动式智慧控制设备，配解剖APP空气品质控制系统。 2.屏幕≥10.95英寸 IPS屏。 3.分辨率不低于2560x1600。 4.屏幕比例：16:10。 5.运行内存不低于8G。 6.机身内存不小于128G。 7.有多连点控制单元，操作台可移动式智能控制，无需固定。 | 台 | 3 |
| 78 | 多媒体讲台 |  | 1.规格：规格：1140*820*1000mm（±30mm）。 2.材质：冷轧钢板，厚度≥1.2mm。静电喷塑，灰白色（主体）+橡木（扶手、装饰板）。 3.上柜体：讲台实木扶手及背板橡木材质，表面增光处理。桌面选用高密度防火板。显示器翻转设计，角度可根据教师身高或光线强弱调整倾斜角度。键盘向外翻转，键盘托有调节挡板，可根据键盘大小调整位置，固定键盘。内部面板可开孔安装中控，面板有鼠标槽，柜体背面开有通风散热孔。 4.下柜体：冷轧钢板，厚度≥1.2mm。19英寸机架，上下可调节托盘，前侧对开门设计，留有小窗口，方便各种设备的操作。讲台后侧上下两门均可打开，方便设备安装维护。柜体正面及左右两侧开有通风孔。 5.一把钥匙控制整个讲台，翻转开启显示器盖板，键盘托盘可翻转，右侧抽拉隐藏式视频展台。 6.上柜体内预留空间，可安装17-21寸液晶显示器，键盘、鼠标、中央控制器面板、电源插座、视频展台。 7.下柜体内配有可调节托盘，可安装电脑主机、中央控制器主机、DVD、卡座、功放、话筒主机等设备。 | 套 | 5 |
| 79 | 教师教学椅 |  | 1.可升降教师椅，凳面可调高度：48-58cm。 2.凳架采用钢材框架，凳面采用PU皮，高密度定型海绵。 3.升降杆采用防爆气杆。 4.2.5mm加厚防爆底盘。 | 把 | 5 |
| 80 | 实验凳 |  | 1.规格：凳面φ300mm（±30mm）。 2.材质：钢制镀铬支架，硬皮革凳面。 3.结构：五星脚，单支撑，高度可调，带双铜圈圆凳面。 4.规格：高度可调范围 400-540mm；未升降时高度为 400mm，支撑外管直径不小于50mm,内管直径不小于28mm，厚度不小于1.2mm。 | 把 | 192 |

三、质量要求

1、供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，所有货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家标准和各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；且应符合采购约定的技术要求和规范。保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2、供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3、供应商中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时进行技术交流，与采购人进行技术确认；中标供应商开始制造产品之前，采购人有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

4、产品的外观、包装、运输应按国家规定、部颁标准或行业主管部门规定执行，如因中标人包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标人负一切责任。

5.中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

6.中标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

7.中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

8.除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质量保证期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质量保证期按承诺

9、在未验收前，请中标人自行负责保管好施工材料、工具等。采购人不为施工期间材料丢失、被盗、损坏及与其它施工单位产生的纠纷等事项承担责任，直至验收合格；中标人出现的事故与采购人无关。

10、在安装过程中要委派有经验的专业技术人员进行安装调试，确保设施设备正常使用。

★四、下表中采购产品属于政府采购强制节能产品，根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）等相关文件规定，供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。并将节能产品认证证书通过系统上传至“符合条件”--“投标（响应）文件的完整性、有效性、符合性”的投标文件中，不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

| 产品名称 | 产品所在采购清单序号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 风冷模块机组 | 37 |  |
| 鹅颈型水龙头 | 61 |  |
| 鹅颈型水龙头2 | 62 |  |
| 鹅颈型水龙头3 | 63 |  |
| 手控式水龙头 | 64 |  |
| 学生端联动屏 | 76 |  |
| 智慧云台（净化控制平板端） | 77 |  |

五、产品设备交货、安装调试服务

1.中标人提供中标产品设备并送至招标人指定的地点并负责安装、调试服务，同时承担因此发生的一切费用。

2.本项目涉及到的产品从供货到安装均禁止分包或转包。

3.中标人发货到招标人指定地点时应先用函、电通告招标人。

4.产品设备交货时，外包装应完整无破损。

5.产品设备交货时，应提供到货产品设备、材料的清单，具体还包括但不限于以下的内容：

（1）产品出厂合检验格证，制造商全称、配套件的名称、型号、规格等。

（2）完备的使用说明书。

（3）安装说明书。

六、技术标准需达到以下要求：

（1）《室内空气质量标准》GB/T18883-2022

（2）《大气污染物综合排放标准》DB32/ 4041-2021

（3）《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

（4）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB 50254-2014

（5）《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

（6）《解剖学实验室建设标准（2.0）》JP/T2024

（7）《人体标本库建设标准》JP-BK/T2024

（8）《尸体解剖检验室建设规范》GA/T 830－2021

包括但不限于以上规范，上述标准有不一致的，以最新的或效力较高或技术标准较高的文件规定为准。

七、验收标准

1、投标所用产品须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。

2、中标人在交货时，需向采购人提供装箱清单和检验合格证。

3、产品安装前，采购人组织相关人员依据招投标文件及合同要求的质量及技术标准对产品进行质量检查、检测，合格后方可进行安装。

4、如货物初验不合格，中标人应在采购人规定时间内予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。

5、经履约验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同，由此造成的损失由中标人承担。

6、供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

八、包装和运输

1、须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

2、供应商提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

3、供应商应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由供应商负责。

九、售后服务

1.此次采购的所有项目产品质保期2年（即24个月）。从通过项目验收之日起计。

2.投标人应提供详细的售后服务方案，包含《售后服务承诺书》，并提供相关技术支持服务。

3.中标人无论对其投标产品的售后服务有无委托均不能免除其对投标产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

4. 维修服务要求1小时响应。在接到报修通知后12小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在48小时内完全得到解决。维修时必须备有足够的备品备件，以满足采购人对维修的要求。

5.产品出现故障损坏时，中标人接到报修通知后，安排的维修人员在约定的时间内完成维修任务；

6.如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

7.保修期满后，中标人须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料、人工成本收取。

十、培训

1、供应商应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能，对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2、对采购人员工进行设备安全培训。

3、提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4、供应商应免费提供培训资料。

十一、核心产品

本项目核心产品为：智能搬运系统 （采购清单序号：3 ）

十二、报价要求及支付方式

1、货物报价：投标报价采用固定单价形式报价，数量按实结算。所报价格包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间费用等完成本项目的一切费用。

2、本投标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有招标文件没有规定但投标人认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件。

3、付款方式

合同签订后，货到现场并安装完毕后付至合同价的60%，验收合格后付至100%。

十三、其他要求

1、知识产权：采购人在使用成果任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是免责的）。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

2、在项目实施或服务过程中发生的人员事故等一切责任均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

- 第六章   合同文本

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期解剖实验室相关设备采购

委托方（甲方）： 常州西太湖科技产业园管理委员会

受托方（乙方）：

签订地点：

签订时间：



根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期解剖实验室相关设备采购。

2、采购内容：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期解剖实验室相关设备采购项目，包括相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

3、采购范围：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期解剖实验室相关设备。

4、工期要求：签订合同后，120日历天完成采购安装及调试验收等工作。

5、其他：无

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收标准：按采购文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：合同签订后，货到现场并安装完毕后付至合同价的60%，验收合格后付至100%。

3.履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。成交投标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金的提交时间：成交投标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。

履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格之日起2年后7个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。

履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。

履约保证金不予退还的情形：如果成交投标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果成交投标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求成交投标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| ★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。 |  |  |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

## 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期解剖实验室相关设备采购                              报价单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表按本招标文件“第五章采购需求”-“采购清单”中的标的逐项报价。

2、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。

4、上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5、综合单价中包含运输、装卸、备品备件以及相关措施费、管理费、利润、规费、税金等 。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、不锈钢卧式尸池（标的名称），属于工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、不锈钢立式尸池（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

3、智能搬运系统（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

4、标本库智能加液循环系统（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

5、 标本库智能信息采集和管理系统（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

6、仿生智能灌注机（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

7、灌注操作台（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

8、解剖专用净化塔（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

9、定制冷库（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

10、污水处理设备（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

11、平衡调整式净化解剖台（自动开盖型净化解剖台）（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

12、三维互动解剖教学平台（教师端，含智慧黑板硬件）（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

13、解剖教学无影灯（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

14、解剖教学无影灯（单臂）（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

15、解剖录播示教系统1（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

16、解剖录播示教系统2（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

17、 移动式镜下录播示教系统（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

18、可视化示教培训综合管理软件（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

19、录播核心主机（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

20、数字化粒子净化模块（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

21、无影智控层流罩（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

22、外排除臭模块（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

23、外排除臭模块2（尸库）（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

24、语音交互版尸库智慧物联核心监控系统（带空气品质控制APP）（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

25、语音交互版智慧物联核心监控系统2（带APP综合教学管理系统）（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

26、智慧终端控制器（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

27、臭氧浓度变送器（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

28、风速变送器（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

29、空气质量变送器（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

30、温湿度变送器（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

31、新风预处理设备1（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

32、新风预处理设备2（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

33、新风预处理设备3（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

34、新风预处理设备4（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

35、新风预处理设备5（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

36、新风预处理设备6（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

37、风冷模块机组（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

38、水系统（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

39、组合式净化排风机组1（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

40、组合式净化排风机组2（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

41、组合式净化排风机组3（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

42、组合式净化排风机组4（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

43、组合式净化排风机组5（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

44、组合式净化排风机组6（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

45、顶送式送风罩（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

46、单层百叶排风口（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

47、风管及配套（实验室）（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

48、风管及配套2（尸库）（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

49、阀门（尸库）（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

50、阀门2（实验室）（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

51、风机软启动变频（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

52、静压式消声模块（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

53、总控电柜（1-5层）（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

54、地面排水不锈钢水沟及盖板（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

55、环保型标本保存液（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

56、 标本打捞套装（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

57、高压清洗机（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

58、不锈钢标本箱（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

59、不锈钢标本推车（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

60、落地式紧急冲淋洗眼器（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

61、器械清洗一体化洗手池（4人位）（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

62、不锈钢水池（2人位）（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

63、四人位不锈钢洗手池（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

64、不锈钢拖把池（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

65、不锈钢边台（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

66、不锈钢边台2型（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

67、吊柜（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

68、断层标本展示柜（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

69、断层标本展示台（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

70、货架（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

71、全玻标本柜（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

72、试剂柜（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

73、LED照明灯（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

74、吊顶（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

75、窗帘（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

76、学生端联动屏（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

77、智慧云台（净化控制平板端）（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

78、多媒体讲台（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

79、教师教学椅（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

80、实验凳（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、   （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

- 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。代理人作出任何我单位放弃权利或承担义务的意思表示，应加盖我单位有效印章方对我单位具有约束力，我单位均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

- 九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

- 十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

- 十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：

根据贵方的JSZC-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）或服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________

项目名称：_______________________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一罗列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对招标文件中的所有技术参数要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

- 十四、合同条款偏离表（实质性格式）

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

十五、采购需求偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________   项目名称：_______________________

| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

- 十六、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料